## PMJA-INSTRUMENTOS
IMAGEM | Laboratório | Cód. Material (Nº do Ativo) | Descrição do Instrumento | Marca | Modelo | Nº de Série | Resolução | Nº do Certificado | Data da Calibração | Periodicidade (Meses) | Data da Vencimento Calibração | Erros (Desvios) | Resumo dos Desvios Encontrados | Incerteza Estimada (U) | Status | Base da Incerteza (Cálculo do Instrumento) | Padrões Utilizados (Descrição Completa) | ImagemLink | LinkCertificado | CLICK
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000677 | Alicate Amperímetro Digital | MINIPA | ET-3200 | N/C | N/A | 66342/25 | 2025-08-28 | 12 | 2026-08-28 | -27.5% | Erros %: Corrente (-27,50 a -17,20), Tensão (-4,00 a 2,53), Resistência (-1,60 a -0,05). | 1% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Calibrador (GFUVE), Cert: E11719A/22, Val: 10/2025; Coil (GFUVE), Cert: E11719B/22, Val: 10/2025 | https://www.dutramaquinas.com.br/shared/img/produto/alta/302982_alicate_amperimetro_digital_et_3200.webp | https://drive.google.com/file/d/18e1qTc27dbphYfNVSQsCqfKzYz_4jKTL/view?usp=drive_link | 66342/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003651 | Alicate Amperímetro Digital | MINIPA | ET-3367C | 4213043 | N/A | 62195/25 | 2025-01-08 | 12 | 2026-01-08 | -5.15% | Erros %: Corrente (-5,15 a -1,47), Tensão (-0,14 a -0,05), Resistência (-2,85 a -0,20). | 1% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Calibrador (GFUVE), Cert: E1119A/22, Val: 10/2025; Coil (GFUVE), Cert: E11719B/22, Val: 10/2025 | https://antferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/166031/Alicate-Amperimetro-Minipa-ET-3367C-ant-ferramentas-1.jpg?v=636505725882700000 | https://drive.google.com/file/d/19-oooPDsHvAt7xdO9V38AoUvlDpbI0MQ/view?usp=drive_link | 62195/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003652 | Alicate Amperímetro Digital | MINIPA | ET-3367C | N/C | N/A | 62194/25 | 2025-01-08 | 12 | 2026-01-08 | -4.4% | Erros %: Corrente (-4,40 a -1,47), Tensão (-0,15 a 0,13), Resistência (-2,25 a -0,35). | 1% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Calibrador (GFUVE), Cert: E1119A/22, Val: 10/2025; Coil (GFUVE), Cert: E11719B/22, Val: 10/2025 | https://antferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/166031/Alicate-Amperimetro-Minipa-ET-3367C-ant-ferramentas-1.jpg?v=636505725882700000 | https://drive.google.com/file/d/1kFAyIjeHbxypRDPBZ0Qch7-ezab1q8E4/view?usp=drive_link | 62194/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 0037191 | Alicate Amperímetro Digital | FLUKE | 305 | N/C | N/A | 64017/25 | 2025-04-29 | 12 | 2026-04-29 | 5.35% | Erros %: Corrente (-13,27 a 5,35), Tensão (0,00 a 0,50), Resistência (-1,85 a 1,65). | 1% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Calibrador (GFUVE), Cert: E1119A/22, Val: 10/2025; Coil (GFUVE), Cert: E11719B/22, Val: 10/2025 | https://m.media-amazon.com/images/I/71Lb1RJ5SvL.jpg | https://drive.google.com/file/d/13qslRp6IFhD4e8UdWM8ElgJ0V4h36LB4/view?usp=drive_link | 64017/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000107 | Alicate Amperímetro Digital | FLUKE | 305 | N/C | N/A | 63189/25 | 2025-03-12 | 12 | 2026-03-12 | -18% | Erros %: Corrente (-4,30 a 4,20), Tensão (-1,00 a 0,17), Resistência (-18,00 a -2,05). | 1% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Calibrador (GFUVE), Cert: E1119A/22, Val: 10/2025; Coil (GFUVE), Cert: E11719B/22, Val: 10/2025 | https://m.media-amazon.com/images/I/71Lb1RJ5SvL.jpg | https://drive.google.com/file/d/1lqUZ6GsXJ3ThZildHE8DnrELfMZ35Ibd/view?usp=drive_link | 63189/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002056 | Alicate Amperímetro Digital 750V/1000A | MINIPA | ET-3200 | N/C | N/A | 65173/25 | 2025-07-04 | 12 | 2026-07-04 | -26% | Erros %: Corrente (-26,00 a -15,20), Tensão (-4,00 a 0,75), Resistência (-2,00 a 10,39). | 1% | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (calibrador, coil), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Calibrador Multifuncional (GFUVE), Cert: E1119A/22, Val: 10/2025; Coil (GFUVE), Cert: E11719B/22, Val: 10/2025 | https://www.dutramaquinas.com.br/shared/img/produto/alta/302982_alicate_amperimetro_digital_et_3200.webp | https://drive.google.com/file/d/1RPy9qNThuB-x7hZyueeycGBEEFflOGxE/view?usp=drive_link | 65173/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000045 | Alicate Amperímetro Digital 750V/1000A | FLUKE | 305 | N/C | N/A | 64017/25 | 2025-04-29 | 12 | 2026-04-29 | 5.35% | Erros %: Corrente (-13,27 a 5,35), Tensão (-1,80 a 0,50), Resistência (-1,85 a 1,65). Pior caso em Corrente. | 1% | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (calibrador, coil), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Calibrador Multifuncional (ELUS), Cert: E1119A/22, Val: 10/2025; Coil (ELUS), Cert: E11719B/22, Val: 10/2025 | https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_786638-MLU78097743622_082024-O.webp | https://drive.google.com/file/d/13qslRp6IFhD4e8UdWM8ElgJ0V4h36LB4/view?usp=drive_link | 64017/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002489 | Balança digital 10 Kg x 1g | BELAKASA | N/C | N/C | 1 g | 63147/25 | 2025-03-11 | 12 | 2026-03-11 | -660 g | Aprovada apenas em cargas baixas (até 1kg). O erro cresce significativamente, atingindo -55g em 5kg e um valor catastrófico de -660g em 10kg, o que representa um desvio de -6,6%. | 10 g | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (pesos), resolução, repetitividade, excentricidade e linearidade, com k=2. | Nível de bolha (FEINMESS), Cert: D6407/24, Val: 18/07/2026; Pesos Padrão (WL), Certs: WL 2177/24 e WL 2178/24, Val: 26/11/2025 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/977231/180_balanca_digital_de_precisao_capacidade_10kg_univendas_191_1_ca09702e2abe6d9918668b62bf557967_20220805170448.jpg | https://drive.google.com/file/d/1iJzplF5GC5XPMLHbj5-9z_R6IA-bwyPF/view?usp=drive_link | 63147/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003148 | Balança digital 10 Kg x 1g | BELAKASA | N/C | 7899488114605 | 1 g | 63148/25 | 2025-03-11 | 12 | 2026-03-11 | -1073 g | Aprovada apenas em cargas muito baixas (até 200g). O erro cresce exponencialmente, atingindo -19g em 5kg e um valor catastrófico de -1073g em 10kg, o que representa um desvio de -10,7%. | 10 g | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (pesos), resolução, repetitividade, excentricidade e linearidade, com k=2. | Nível de bolha (FEINMESS), Cert: D6407/24, Val: 18/07/2026; Pesos Padrão (WL), Certs: WL 2177/24 e WL 2178/24, Val: 26/11/2025 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/977231/180_balanca_digital_de_precisao_capacidade_10kg_univendas_191_1_ca09702e2abe6d9918668b62bf557967_20220805170448.jpg | https://drive.google.com/file/d/1O7RQrPjNfclXMgfxReRabFL-n0TyBzWV/view?usp=drive_link | 63148/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003913 | Balança Digital 30 Kg x 10 g | BALMAK | ELP-6/15/30 | 11843 | 10 g | 65416/25 | 2025-07-21 | 12 | 2026-07-21 | 10 g | Apresenta erro de 0g em cargas até 20 kg. A partir de 25 kg, o erro se torna constante em +10 g. Este erro é ~15 vezes maior que a incerteza (0,65g), indicando imprecisão na faixa superior. | 0,65 g | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (pesos), resolução, repetitividade, excentricidade e linearidade, com k=2. | Nível de bolha (FEINMESS), Cert: D6407/24, Val: 18/07/2026; Pesos Padrão (WL), Certs: WL 2177/24 e WL 2178/24, Val: 26/11/2025 | https://b2b.nowak.com.br/img/produtos/15629/balanca-digital-comercial-one-30kg-balmak-elpo6-15-30-ref-15629-filetype(detalhes)1.jpg | https://drive.google.com/file/d/1H9qjFEM1S5Q-yBO-Cp3jHPOCYKZU7zaD/view?usp=drive_link | 65416/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003914 | Balança Digital 30 Kg x 10 g | BALMAK | ELP-6/15/30 | 11860 | 10 g | 65429/25 | 2025-07-21 | 12 | 2026-07-21 | 2 g | Tendência de 0g até 5 kg. A partir de 10 kg, o erro se torna constante em +2 g. Este erro é 3 vezes maior que a incerteza (0,65g), indicando imprecisão na faixa superior. | 0,65 g | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (pesos), resolução, repetitividade, excentricidade e linearidade, com k=2. | Nível de bolha (FEINMESS), Cert: D6407/24, Val: 18/07/2026; Pesos Padrão (WL), Certs: WL 2177/24 e WL 2178/24, Val: 26/11/2025 | https://b2b.nowak.com.br/img/produtos/15629/balanca-digital-comercial-one-30kg-balmak-elpo6-15-30-ref-15629-filetype(detalhes)1.jpg | https://drive.google.com/file/d/1VGaoJHaN7ykox_fxIcBJSJWmeTh7vBOH/view?usp=drive_link | 65429/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003847 | Balança digital 300 Kg x 50g | TOLETO | PRIX 2099/59 | 13831262 | 50 g | 63175/25 | 2025-03-11 | 12 | 2026-03-11 | -50 g | Apresenta erro de 0g em toda a faixa de medição, com uma falha pontual e significativa de -50g no ponto de 100 kg. Este erro é ~77 vezes maior que a incerteza (0,65g). | 0,65 g | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (pesos), resolução, repetitividade, excentricidade e linearidade, com k=2. | Nível de bolha (FEINMESS), Cert: D6407/24, Val: 18/07/2026; Pesos Padrão (WL), Certs: WL 2177/24 e WL 2178/24, Val: 26/11/2025 | https://refrivaires.com.br/imagens_produtos/2238/11680002343.png | https://drive.google.com/file/d/18JqO6t2tdjpfx1j72FUcSu_Zhi2W71oT/view?usp=drive_link | 63175/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000993 | Calibrador de solda (várias escalas) | PANTEC | N/C | N/C | 0,01 mm | 62110/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 0,01 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,01 mm. | 0,05 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição, paquímetro) e método de medição, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026; Paquímetro, Cert: 01.6.19.../23, Val: 01/2026 | https://static.loja.soldasbrasil.com.br/public/lojasoldasbrasil/imagens/produtos/calibre-de-solda-hi-lo-sb-06hilo-medidor-6499ccaf63d88.png | https://drive.google.com/file/d/1xbMoKlyEyLfM2kq0nDQxLD7XJgXTF07I/view?usp=drive_link | 62110/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002433 | Calibrador de solda (várias escalas) | CARBOGRAFITE | CE-CG298 | N/C | 0,01 mm | 65174/25 | 2025-07-04 | 12 | 2026-07-04 | -0,02 mm | Desvios medidos entre -0,02 e 0,00 mm. | 0,05 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição, paquímetro) e método de medição, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina Trimos, Cert: 44832/22, Val: 03/2025; Paquímetro, Cert: 01.6.19.../23, Val: 01/2026 | https://static.loja.soldasbrasil.com.br/public/lojasoldasbrasil/imagens/produtos/calibre-de-solda-hi-lo-sb-06hilo-medidor-6499ccaf63d88.png | https://drive.google.com/file/d/1cej2AlCr_uaidfm5zbw0csEYpu0KgmKQ/view?usp=drive_link | 65174/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003516 | Calibrador de solda (várias escalas) | ANEK | AK-201 | AK-220 | 0,01 mm | 62109/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 0,05 mm | Desvios medidos entre -0,01 e +0,05 mm. | 0,05 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição, paquímetro) e método de medição, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026; Paquímetro, Cert: 01.6.19.../23, Val: 01/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/484956/calibre_de_solda_senior_ak_201_aynek_2666_1_20190710111421.jpg | https://www.lekas.com.br/imagens/informacoes/calibre-solda-01.jpg | 62109/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003512 | Calibrador de solda Hi-lo Gage | PANTEC | N/C | 127370 | 0,01 mm | 62112/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 0,02 mm | Desvios medidos entre +0,01 e +0,02 mm. | 0,05 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição, paquímetro) e método de medição, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026; Paquímetro, Cert: 01.6.19.../23, Val: 01/2026 | https://static.loja.soldasbrasil.com.br/public/lojasoldasbrasil/imagens/produtos/calibre-de-solda-hi-lo-sb-06hilo-medidor-6499ccaf63d88.png | https://drive.google.com/file/d/1XvMGCSqyxphWx_M_lLAKKMsO8nidlyv6/view?usp=drive_link | 62112/25
#VALUE! | STANDARD Calibração | HBS 003795 | Célula de Carga | HFN | AG-12,5 T | 100595 | 0,01 t | 10059510030 | 2025-04-25 | 12 | 2026-04-25 | -0,07 t | Tendências medidas entre -0,03 e -0,07 t. | 0,00 t | REPROVADO | Incerteza padrão multiplicada por k≈2 (t-Student) para ~95%. | Padrão (PTF-0008) | https://lp.hfnsensors.com/wp-content/uploads/2025/01/Produto_AG_Series.png | https://drive.google.com/file/d/1uMqUnmk4laU0se2Jz33uj6rlwsDGsEMT/view?usp=drive_link | 10059510030
#VALUE! | STANDARD Calibração | HBS 003848 | Controlador de Temperatura | NOVUS | N1030 - PT-100 | 23123430 | 0,1 °C | 20250373/CT-012 | 2025-03-31 | 12 | 2026-03-31 | -0,21 °C | Tendências (erros) medidas entre -0,21 °C e -0,05 °C. | 0,07 °C | REPROVADO | Incerteza padrão da medição multiplicada por k (t-Student) para ~95%. | Multicalibrador Cappo 100 (ECIL), Cert: 6340/23 | https://cdn.novusautomation.com/catalogos/temperature_controller_n1030_image_01.webp | https://drive.google.com/file/d/1el0CRU9Es0c34ovacVLseKmT_eR0H-kC/view?usp=drive_link | 20250373/CT-012
#VALUE! | STANDARD Calibração | HBS 003147 | Detector de Gás | BW | GAS ALERT | N/C | Múltipla | HBS00314710279 | 2025-06-27 | 12 | 2026-06-27 | 0 | Todos os erros (tendências) foram 0,0 para CO, H2S, LEL e O2. | Múltipla | APROVADO | Incerteza padrão multiplicada por k≈2 (t-Student) para ~95%. | Cilindro de Gás (PTT0688), Cert: 400320846, Val: N/I | https://m.media-amazon.com/images/I/715dFgpCe4L.jpg | https://drive.google.com/file/d/1sbFIE1Vu8BGzizIQfbFJn5kW0wUjMG5j/view?usp=drive_link | HBS00314710279
#VALUE! | STANDARD Calibração | HBS 003188 | Detector de Gás | BW | GAS ALERT | KA422-6029365 | Múltipla | HBS00318810279 | 2025-07-03 | 12 | 2026-07-03 | 0 | Todos os erros (tendências) foram 0,0 para CO, H2S, LEL e O2. | Múltipla | APROVADO | Incerteza padrão multiplicada por k≈2 (t-Student) para ~95%. | Cilindro de Gás (PTT0688), Cert: 400320846, Val: N/I | https://m.media-amazon.com/images/I/715dFgpCe4L.jpg | https://drive.google.com/file/d/1S5ggY-r41hn-NTPYyTs_pU-CMjFKrOvV/view?usp=drive_link | HBS00318810279
#VALUE! | STANDARD Calibração | HBS 003655 | Detector de Gás | BW | GAS ALERT | KA422-6029525 | Múltipla | HBS00365510279 | 2025-06-27 | 12 | 2026-06-27 | 0 | Todos os erros (tendências) foram 0,0 para CO, H2S, LEL e O2. | Múltipla | APROVADO | Incerteza padrão multiplicada por k≈2 (t-Student) para ~95%. | Cilindro de Gás (PTT0688), Cert: 400320846, Val: N/I | https://m.media-amazon.com/images/I/715dFgpCe4L.jpg | https://drive.google.com/file/d/1PfnVm0F1vVlYxgvAeoz9YqxeOvHNGb6d/view?usp=drive_link | HBS00365510279
#VALUE! | C4M | HBS 003806 | Detector de gás portátil | Honeywell | GasAlert MicroClip XL | KA425-6058177 | Múltipla | 06650/25 | 2025-05-14 | 12 | 2026-05-14 | 0 | Todos os erros após ajuste foram 0,0 para O2, CH4, CO e H2S. | Múltipla | APROVADO | Incerteza padrão multiplicada por k=2 (distribuição normal) para ~95%. | Cilindro de Gás Padrão (C4MMRC21), Cert: 295194, Val: 08/2026 | https://www.salcas.com.br/image/cache/catalog/Salcas/detector_de_4_gases_gasalert_microclip_xl-1000x1000.jpg | https://drive.google.com/file/d/1RTyijiwM3I1TENTKqrgSYXweGXPe48Ls/view?usp=drive_link | 06650/25
#VALUE! | C4M | HBS 003807 | Detector de gás portátil | Honeywell | GasAlert MicroClip XL | KA425-6058176 | Múltipla | 06649/25 | 2025-05-14 | 12 | 2026-05-14 | 0 | Todos os erros após ajuste foram 0,0 para O2, CH4, CO e H2S. | Múltipla | APROVADO | Incerteza padrão multiplicada por k=2 (distribuição normal) para ~95%. | Cilindro de Gás Padrão (C4MMRC21), Cert: 295194, Val: 08/2026 | https://www.salcas.com.br/image/cache/catalog/Salcas/detector_de_4_gases_gasalert_microclip_xl-1000x1000.jpg | https://drive.google.com/file/d/1_NgoCcdAo36ZGW7F_GNuZyJDJlU_Jt_v/view?usp=drive_link | 06649/25
#VALUE! | CEIME | HBS 000658 | Detector de Tensão | MSHA | TIC 300 PRO | 181000318 | 1 KVCA | CCM35119/24 | 2024-11-28 | 12 | 2025-11-28 | 0,2 KVCA | Desvios medidos entre 0,0 e +0,2 KVCA. | 0,4 KVCA | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador fluke), método e instrumento, com k≈2. | Calibrador Fluke (PTE-0086), Cert: 203888-101, Val: 07/2027 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/1165255/detector_tensao_tic300pro_13923_2_1a3649e329271864b3f753c527d05fa5.jpg | https://drive.google.com/file/d/1RA7QizcVewkY6P2omj5KLKYFTkJLOSQF/view?usp=drive_link | CCM35119/24
#VALUE! | STANDARD Calibração | JAG 000106 | Detector de Tensão | MINIPA | HD690 | 4539687 | 1 VCA/VCC | 453968710156 | 2025-05-28 | 12 | 2026-05-28 | -1,12 VCA | Desvios medidos entre -1,12 VCA e -0,95 VCC. | 0,6 V | REPROVADO | Incerteza padrão multiplicada por k≈2 (t-Student) para ~95%. | Multímetro Digital (PTT-2005), Cert: 1007812, Val: N/I | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/671371/testador_de_tensao_minipa_hd_690_1951_1_20191225213106.jpg | https://drive.google.com/file/d/16bE2qgMpP8cCtMeRyCF8LB11bYunLPxU/view | 453968710156
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000862 | Escala de aço graduada 0-1000mm | VONDER | N/C | N/C | 1,0 mm | 62255/25 | 2025-01-13 | 12 | 2026-01-13 | -0,06 mm | Desvios medidos entre -0,06 e 0,00 mm. | 0,20 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_877944-MLU78067163386_082024-C.jpg | https://drive.google.com/file/d/1Tc8pF8FD7VJ4mKn_ssfy8oPVsR3Mg9qj/view?usp=drive_link | 62255/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002973 | Escala de aço graduada 0-1000mm | N/C | N/C | FS002932 | 1,0 mm | 62254/25 | 2025-01-13 | 12 | 2026-01-13 | -0,06 mm | Desvios medidos entre -0,06 e 0,00 mm. | 0,20 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_877944-MLU78067163386_082024-C.jpg | https://drive.google.com/file/d/1mG4VLl6OMop168FD3ZOGd0SGy--WamT6/view?usp=drive_link | 62254/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000850 | Escala de aço graduada 0-1500mm | KINGTOOLS | N/C | N/C | 1,0 mm | 62253/25 | 2025-01-13 | 12 | 2026-01-13 | 0,05 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,05 mm. | 0,2 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_877944-MLU78067163386_082024-C.jpg | https://drive.google.com/file/d/1AGal7Pes4tSgiQZqkbaSDaa6flXD2FDl/view?usp=drive_link | 62253/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002963 | Escala de aço graduada 0-1500mm | KINGTOOLS | N/C | N/C | 1,0 mm | 64534/25 | 2025-05-26 | 12 | 2026-05-26 | -0,02 mm | Desvios medidos entre -0,02 e +0,01 mm. | 0,2 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_877944-MLU78067163386_082024-C.jpg | https://drive.google.com/file/d/1LbF7G4PtRG6XLFgnmR28-T13i2V5veHU/view?usp=drive_link | 64534/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002964 | Escala de aço graduada 0-1500mm | KINGTOOLS | N/C | N/C | 1,0 mm | 64532/25 | 2025-05-26 | 12 | 2026-05-26 | -0,03 mm | Desvios medidos entre -0,03 e +0,02 mm. | 0,2 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_877944-MLU78067163386_082024-C.jpg | https://drive.google.com/file/d/1SBclDSn5FD1_SkuXFWnqyyLQpNtZvz3a/view?usp=drive_link | 64532/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003650 | Escala de aço graduada 0-150mm | VONDER | N/C | N/C | 0,5 mm | 62247/25 | 2025-01-13 | 12 | 2026-01-13 | 0,10 mm | Desvios medidos entre +0,01 e +0,10 mm. | 0,20 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), método e instrumento, com k=2. | Blocos Padrão (FEINMESS), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição (MHF), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_861595-MLA92214674112_092025-O.webp | https://drive.google.com/file/d/1ZT7RXq2HGP9-Lb2E1y7q1_FblOxylqFA/view?usp=drive_link | 62247/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003654 | Escala de aço graduada 0-150mm | VONDER | N/C | N/C | 0,5 mm | 62248/25 | 2025-01-13 | 12 | 2026-01-13 | 0,10 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,10 mm. | 0,20 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/158729/Escala-Kingtools.jpg?v=635048168437530000 | https://drive.google.com/file/d/1N09O_FloBm9TglhtfJMfVGprBby-hUlq/view?usp=drive_link | 62248/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000801 | Escala de aço graduada 0-2000mm | KINGTOOLS | N/C | N/C | 1,0 mm | 64533/25 | 2025-05-26 | 12 | 2026-05-26 | -0,03 mm | Desvios medidos entre -0,03 e +0,03 mm. | 0,2 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_877944-MLU78067163386_082024-C.jpg | https://drive.google.com/file/d/1ew-DGpbG_uIfQ35CL7zs-Ncja-_gXPxC/view?usp=drive_link | 64533/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000803 | Escala de aço graduada 0-2000mm | TAJIMA | 2050 | N/C | 1,0 mm | 62251/25 | 2025-01-13 | 12 | 2026-01-13 | -0,04 mm | Desvios medidos entre -0,04 e 0,00 mm. | 0,2 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_877944-MLU78067163386_082024-C.jpg | https://drive.google.com/file/d/1ON3eOxK7sow604PqDBQ59DEWaBgFa0B2/view?usp=drive_link | 62251/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000806 | Escala de aço graduada 0-2000mm | VONDER | N/C | N/C | 1,0 mm | 64535/25 | 2025-05-26 | 12 | 2026-05-26 | 0,05 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,05 mm. | 0,2 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_877944-MLU78067163386_082024-C.jpg | https://drive.google.com/file/d/1zKt9vm6H_dcxFMg-z-vGoCDSSMjB9kFk/view?usp=drive_link | 64535/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002365 | Escala de aço graduada 0-2000mm | KINGTOOLS | 2050 | N/C | 1,0 mm | 62252/25 | 2025-01-13 | 12 | 2026-01-13 | -0,07 mm | Desvios medidos entre -0,07 e 0,00 mm. | 0,2 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_877944-MLU78067163386_082024-C.jpg | https://drive.google.com/file/d/1wsQNWPzifij6e42N2-1gzTvv_w5NRPuB/view?usp=drive_link | 62252/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000812 | Escala de aço graduada 0-300mm | VONDER | N/C | N/C | 1,0 mm | 64536/25 | 2025-05-26 | 12 | 2026-05-26 | 0,05 mm | Desvios medidos entre +0,02 e +0,05 mm. | 0,10 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), método e instrumento, com k=2. | Blocos Padrão (FEINMESS), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição (MHF), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://delupo.vtexassets.com/arquivos/ids/213423/41114_02.jpg?v=638393096587530000 | https://drive.google.com/file/d/1J4UVIc0Ec7cCHdykqZAiel-8ApzkoA8b/view?usp=drive_link | 64536/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000816 | Escala de aço graduada 0-300mm | BRASFORT | N/C | N/C | 1,0 mm | 64539/25 | 2025-05-26 | 12 | 2026-05-26 | -0,03 mm | Desvios medidos entre -0,03 e 0,00 mm. | 0,10 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/158729/Escala-Kingtools.jpg?v=635048168437530000 | https://drive.google.com/file/d/1MC2H2ZaBgXJms-bzG34b_erz3E8Ni520/view?usp=drive_link | 64539/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000835 | Escala de aço graduada 0-300mm | VONDER | N/C | N/C | 1,0 mm | 62250/25 | 2025-01-13 | 12 | 2026-01-13 | 0,04 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,04 mm. | 0,20 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/158729/Escala-Kingtools.jpg?v=635048168437530000 | https://drive.google.com/file/d/1uXxwkaVOmGPENgVt-NQoGRJJkTF13Koa/view?usp=drive_link | 62250/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000845 | Escala de aço graduada 0-300mm | VONDER | N/C | N/C | 1,0 mm | 64538/25 | 2025-05-26 | 12 | 2026-05-26 | 0,11 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,11 mm. | 0,10 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/158729/Escala-Kingtools.jpg?v=635048168437530000 | https://drive.google.com/file/d/1FUF0yaDXtFqNI9VnKRC-tCmlPe3mtWdF/view?usp=drive_link | 64538/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000846 | Escala de aço graduada 0-300mm | VONDER | N/C | N/C | 1,0 mm | 62249/25 | 2025-01-13 | 12 | 2026-01-13 | 0,08 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,08 mm. | 0,20 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/158729/Escala-Kingtools.jpg?v=635048168437530000 | https://drive.google.com/file/d/1KmAJaN4chtydjt6TSNi_Y2kz7IqSohu_/view?usp=drive_link | 62249/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002358 | Escala de aço graduada 0-300mm | KINGTOOLS | N/C | N/C | 1,0 mm | 64537/25 | 2025-05-26 | 12 | 2026-05-26 | -0,05 mm | Desvios medidos entre -0,05 e 0,00 mm. | 0,10 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/158729/Escala-Kingtools.jpg?v=635048168437530000 | https://drive.google.com/file/d/1Tt5Yid9J2IgEW0uG7MhYWa6WTMgzuwKN/view?usp=drive_link | 64537/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002273 | Escala de aço graduada 0-500mm | KINGTOOLS | N/C | N/C | 1,0 mm | 62246/25 | 2025-01-13 | 12 | 2026-01-13 | 0,02 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,02 mm. | 0,01 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_877944-MLU78067163386_082024-C.jpg | https://drive.google.com/file/d/1ehKWRyDpSz5VDkBUSL1L2hvMX8Xtb8fv/view?usp=drive_link | 62246/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003656 | Escala de aço graduada 0-600mm | MARBERG | N/C | N/C | 1,0 mm | 62245/25 | 2025-01-13 | 12 | 2026-01-13 | 0,03 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,03 mm. | 0,2 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_877944-MLU78067163386_082024-C.jpg | https://drive.google.com/file/d/1Ne9wj3ikOfV5-QA8J4TU8GIXoNDaYymy/view?usp=drive_link | 62245/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000148 | Esquadro com base e escala 130x300mm | ZAAS | N/C | N/C | N/A | 66487/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,03 mm | Desvio máx. externo de -0,02 mm; Desvio máx. interno de +0,03 mm. | 0,01 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro), método e instrumento, com k=2. | Desempeno (Pantec), Cert: 60704/24, Val: 10/2027; Esquadro de Granito (CEIME), Cert: 01.33.../22, Val: 09/2025 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174322/870004.jpg?v=635990704546500000 | https://drive.google.com/file/d/1CSFId3mbMAgz6tA5lDOhlzLCp6jM2zFy/view?usp=drive_link | 66487/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000169 | Esquadro com base e escala 160x300mm | STANLEY | N/C | N/C | N/A | 66489/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | -0,03 mm | Desvio máx. externo de -0,03 mm; Desvio máx. interno de +0,03 mm. | 0,01 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro), método e instrumento, com k=2. | Desempeno (Pantec), Cert: 60704/24, Val: 10/2027; Esquadro de Granito (CEIME), Cert: 01.33.../22, Val: 09/2025 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174322/870004.jpg?v=635990704546500000 | https://drive.google.com/file/d/1n9L7SpHF_phoyF1XBNJgtAvDfgKsYDyK/view?usp=drive_link | 66489/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000150 | Esquadro com base e escala 190x300mm | STANLEY | N/C | N/C | N/A | 66488/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | -0,03 mm | Desvio máx. externo de -0,03 mm; Desvio máx. interno de +0,02 mm. | 0,01 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro), método e instrumento, com k=2. | Desempeno (Pantec), Cert: 60704/24, Val: 10/2027; Esquadro de Granito (CEIME), Cert: 01.33.../22, Val: 09/2025 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174322/870004.jpg?v=635990704546500000 | https://drive.google.com/file/d/1Pzg6NurbpkzL9uYPHIwNiPLD9SNqm1Ub/view?usp=drive_link | 66488/25
#VALUE! | ANDRITZ Hydro Ltda | HBS 003544 | Imicro 25 a 30 mm | Digimess | 110.690-13 | N/C | 0,005 mm | 2504001A | 2025-04-07 | 12 | 2026-04-07 | -3 µm | Desvio medido de -0,003 mm. | N/I | INCONCLUSIVO | Não informado no certificado. | Calibrador anel (PR0038), Cert: 61069/24 MHF, Val: 10/2025 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/431078/micrometros_internos_com_3_pontas_de_contato_cap_50_60_mm_ref_110_690_17_digimess_1588537_2_748bb37fd185a50892a6fcf37d4ebc1f_20231031181341.jpg | https://drive.google.com/file/d/1KtWO0BUA2sTU4Qn1idYpHC1Kq4W6b61z/view?usp=drive_link | 2504001A
#VALUE! | ANDRITZ Hydro Ltda | HBS 003545 | Imicro 30 a 35 mm | Digimess | 110.690-14 | N/C | 0,005 mm | 2504002A | 2025-04-07 | 12 | 2026-04-07 | -1 µm | Desvio medido de -0,001 mm. | N/I | INCONCLUSIVO | Não informado no certificado. | Calibrador anel (PR0050), Cert: 61058/24 MHF, Val: 10/2025 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/431078/micrometros_internos_com_3_pontas_de_contato_cap_50_60_mm_ref_110_690_17_digimess_1588537_2_748bb37fd185a50892a6fcf37d4ebc1f_20231031181341.jpg | https://drive.google.com/file/d/1gniDylUpztCUoRlyHrEtXlZ00IeOBPGa/view?usp=drive_link | 2504002A
#VALUE! | ANDRITZ Hydro Ltda | HBS 000604 | Imicro 35 a 40 mm | Digimess | 110.690-15 | N/C | 0,005 mm | 2504003A | 2025-04-07 | 12 | 2026-04-07 | -1 µm | Desvio medido de -0,001 mm. | N/I | INCONCLUSIVO | Não informado no certificado. | Calibrador anel (PR0050), Cert: 61058/24 MHF, Val: 10/2025 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/431078/micrometros_internos_com_3_pontas_de_contato_cap_50_60_mm_ref_110_690_17_digimess_1588537_2_748bb37fd185a50892a6fcf37d4ebc1f_20231031181341.jpg | https://drive.google.com/file/d/1coRLo6Xw8CaogXqqdB4oFqJpgrzo7W2F/view?usp=drive_link | 2504003A
#VALUE! | ANDRITZ Hydro Ltda | HBS 003543 | Imicro 50 a 60 mm | Digimess | 110.690-17 | N/C | 0,005 mm | 2504004A | 2025-04-07 | 12 | 2026-04-07 | -3 µm | Desvio medido de -0,003 mm. | N/I | INCONCLUSIVO | Não informado no certificado. | Calibrador anel (PR0064), Cert: 61062/24 MHF, Val: 10/2025 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/431078/micrometros_internos_com_3_pontas_de_contato_cap_50_60_mm_ref_110_690_17_digimess_1588537_2_748bb37fd185a50892a6fcf37d4ebc1f_20231031181341.jpg | https://drive.google.com/file/d/1hG4ctCo46LHH5GYYfc-RD32e1C1DKYW0/view?usp=drive_link | 2504004A
#VALUE! | ANDRITZ Hydro Ltda | HBS 003540 | Imicro 60 a 70 mm | Digimess | 110.690-19 | N/C | 0,005 mm | 2504005A | 2025-04-07 | 12 | 2026-04-07 | 2 µm | Desvio medido de +0,002 mm. | N/I | INCONCLUSIVO | Não informado no certificado. | Calibrador anel (PR0073), Cert: 61064/24 MHF, Val: 10/2025 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/431078/micrometros_internos_com_3_pontas_de_contato_cap_50_60_mm_ref_110_690_17_digimess_1588537_2_748bb37fd185a50892a6fcf37d4ebc1f_20231031181341.jpg | https://drive.google.com/file/d/15Pa0NUTEovrRrMleR7moUcDrKEn47AZy/view?usp=drive_link | 2504005A
#VALUE! | ANDRITZ Hydro Ltda | HBS 003541 | Imicro 70 a 80 mm | Digimess | 110.690-16 | N/C | 0,005 mm | 2504006A | 2025-04-07 | 12 | 2026-04-07 | 2 µm | Desvio medido de +0,002 mm. | N/I | INCONCLUSIVO | Não informado no certificado. | Calibrador anel (PR0073), Cert: 61064/24 MHF, Val: 10/2025 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/431078/micrometros_internos_com_3_pontas_de_contato_cap_50_60_mm_ref_110_690_17_digimess_1588537_2_748bb37fd185a50892a6fcf37d4ebc1f_20231031181341.jpg | https://drive.google.com/file/d/1OWUzTPHhTvn_chBLjHw1ra1ChCs9AMq0/view?usp=drive_link | 2504006A
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000790 | Manômetro analógico 0-100 x 0,5 Kgf/cm² | SALCAS | N/C | 794661 | 0,5 Kgf/cm² | 63642/25 | 2025-04-10 | 12 | 2026-04-10 | 3.9% | Desvios medidos entre 0,00% e 3,90%. | 1% | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (manômetros), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro digital (kgf/cm²), Cert: 26223/23, Val: 07/2026; Manômetro digital (bar), Cert: 26222/23, Val: 07/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1GKlaOiv76EWjSkD7_NPd98YJOqwlNoQc/view?usp=drive_link | 63642/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003003 | Manômetro analógico 0-14 kgf/cm² | NUQUAFIMA | N/C | N/C | 0,2 kgf/cm² | 64062/25 | 2025-04-30 | 12 | 2026-04-30 | 0.7% | Desvios medidos entre 0,0% e 0,7%. | 0.1% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (manômetro), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (Famabras), Cert: 74374735019/23, Val: 07/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1wm25nX8fKDMGoW5k2r_czRT3saf93Dau/view?usp=drive_link | 64062/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000723 | Manômetro analógico 0-16 x 0,5 Kgf-cm² | SALVI | 14105-1 | 358744 | 0,5 Kgf/cm² | 64250/25 | 2025-05-12 | 12 | 2026-05-12 | 2.5% | Desvios medidos entre 0,00% e 2,50%. | 0.1% | REPROVADO (Calibração Inválida) | Combinação das incertezas do padrão (manômetro), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão digital (Famabras), Cert: 74374752866/20, Val: 07/2022 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/13Sfr_lxUgCBEdl01zsLvLmDr2AvMQW2l/view?usp=drive_link | 64250/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000701 | Manômetro analógico 0-20 bar | WIKA | CLA.A1 | N/C | 0,2 bar | 64248/25 | 2025-05-12 | 12 | 2026-05-12 | 2.67% | Desvios medidos entre 0,20% e 2,67%. | 1% | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (manômetros), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (Famabras), Cert: 74374735019/23, Val: 07/2026; Manômetro padrão (Record), Cert: 04877-135019/23, Val: 07/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1sCe1wPhBDO9jcVzHzf8ZJNJxY-PoU0B8/view?usp=drive_link | 64248/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000729 | Manômetro analógico 0-20x 0,5 kgf/cm² | WINTERS | N/C | N/C | 0,5 kgf/cm² | 64252/25 | 2025-05-12 | 12 | 2026-05-12 | 4% | Desvios medidos entre 1,00% e 4,00%. | 1% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (manômetro), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (Record), Cert: 04877-135019/23, Val: 07/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/15F66JvUZRMDPxEQ3epixGe7wvObocTu4/view?usp=drive_link | 64252/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000730 | Manômetro analógico 0-20x 0,5 kgf/cm² | WINTERS | N/C | N/C | 0,5 kgf/cm² | 64249/25 | 2025-05-12 | 12 | 2026-05-12 | 1% | Desvios medidos entre 0,25% e 1,00%. | 1% | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (manômetro), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (Record), Cert: 04877-135019/23, Val: 07/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1vVjdeDbQ05PRp_1K9n2OH2-8tuKi7_jV/view?usp=drive_link | 64249/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000733 | Manômetro analógico 0-250 x 5 bar | WIKA | N/C | N/C | 5 bar | 64254/25 | 2025-05-12 | 12 | 2026-05-12 | 1% | Desvios medidos entre 0,0% e 1,0%. | 1% | REPROVADO (Calibração Inválida) | Combinação das incertezas dos padrões (manômetros), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (kgf/cm²), Cert: 04877-152866/20, Val: 07/2023; Manômetro padrão (bar), Cert: 6259352866/20, Val: 07/2023 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1yZqNqeZ3i-JQ_lqKvpBf0gl21cfg581k/view?usp=drive_link | 64254/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003794 | Manômetro analógico 0-280 kgf/cm² | FAMABRAS | N/C | N/C | 5 kgf/cm² | 64064/25 | 2025-04-30 | 12 | 2026-04-30 | 0.8% | Desvios medidos entre 0,0% e 0,8%. | 1.5% | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (manômetro), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (Famabras), Cert: 6259335019/23, Val: 07/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1sRjUl8QCYt5y_hXg-NRlVKFAy519YyJu/view?usp=drive_link | 64064/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000577 | Manômetro analógico 0-5 x 0,2 kgf/cm² | SALVI | N/C | 358753 | 0,2 kgf/cm² | 64246/25 | 2025-05-12 | 12 | 2026-05-12 | 3.84% | Desvios medidos entre 0,00% e 3,84%. | 0.1% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (manômetro), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (Famabras), Cert: 74374735019/23, Val: 07/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1XO5MKH5o8pOddnakIdIBWMWHVToKgWei/view?usp=drive_link | 64246/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000579 | Manômetro analógico 0-5 x 0,2 kgf/cm² | RECORD | N/C | N/C | 0,2 kgf/cm² | 64245/25 | 2025-05-12 | 12 | 2026-05-12 | 10.71% | Desvios medidos entre 1,96% e 10,71%. | 0.1% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (manômetro), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (Famabras), Cert: 74374735019/23, Val: 07/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1bwnFbO6TzVg_pK5jLBSTRyooT9TCRYbP/view?usp=drive_link | 64245/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000582 | Manômetro analógico 0-5 x 0,2 kgf/cm² | SALVI | N/C | 358759 | 0,2 kgf/cm² | 64244/25 | 2025-05-12 | 12 | 2026-05-12 | 0.66% | Desvios medidos entre 0,00% e 0,66%. | 0.1% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (manômetro), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (Famabras), Cert: 74374735019/23, Val: 07/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1vCdXm3uLjFlahIPbDJmERfW3BLk-tLPH/view?usp=drive_link | 64244/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000587 | Manômetro analógico 0-7 kgf/cm² | SALVI | N/C | N/C | 0,1 kgf/cm² | 64247/25 | 2025-05-12 | 12 | 2026-05-12 | 1.41% | Desvios medidos entre 0,0% e 1,41%. | 0.1% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (manômetro), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (Famabras), Cert: 74374735019/23, Val: 07/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1uurFgqwgFxhzvFIoDaTke7j4gNnLB0CF/view?usp=drive_link | 64247/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000727 | Manômetro analógico 0-7 kgf/cm² | WINIER | N/C | N/C | 0,1 kgf/cm² | 64253/25 | 2025-05-12 | 12 | 2026-05-12 | 2.91% | Desvios medidos entre 0,82% e 2,91%. | 0.1% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (manômetro), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (Famabras), Cert: 74374735019/23, Val: 07/2026 | https://cdn.awsli.com.br/600x450/1056/1056342/produto/59796275/17a9644eba.jpg | https://drive.google.com/file/d/1rlch3w67HZ6EnhwPrNWrfP5srzkX8UVu/view?usp=drive_link | 64253/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000584 | Manômetro analógico 0-7 x 0,1 kgf/cm² | SALVI | N/C | N/C | 0,1 kgf/cm² | 64247/25 | 2025-05-12 | 12 | 2026-05-12 | 1.41% | Desvios medidos entre 0,0% e 1,41%. | 0.1% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (manômetro), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (Famabras), Cert: 74374735019/23, Val: 07/2026 | https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEF-JpeGlwM1LaTwm2hlXEDzYYYHTipqtoZw&s | https://drive.google.com/file/d/1qxy0mvBWcY8SKKZx9ruRZjP9Tvuy6FPV/view?usp=drive_link | 64247/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000787 | Manômetro analógico 0-700 bar | FAMABRAS | N/C | N/C | 5 bar | 64065/25 | 2025-04-30 | 12 | 2026-04-30 | 2.44% | Desvios medidos entre 0,00% e 2,44%. | 1% | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (manômetros), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (160 kgf/cm²), Cert: 222135019/23, Val: 07/2026; Manômetro padrão (600 bar), Cert: 6259335019/23, Val: 07/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1d1V07ugaqD5J4S_-eGfKoyQ3rfcFUpaM/view?usp=drive_link | 64065/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003002 | Manômetro analógico 0-700 kgf/cm | WIKA | N/C | N/C | 10 kgf/cm | 65154/25 | 2025-07-03 | 12 | 2026-07-03 | -0.37% | Todos os desvios foram 0,00% exceto em 400 kgf/cm² (-0,37%). | 1% | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (manômetros), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (160 kgf/cm²), Cert: 222135019/23, Val: 07/2026; Manômetro padrão (600 bar), Cert: 6259335019/23, Val: 07/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1mCtZorxZrZcnozGY1V4VKv3ec-DxJDdf/view?usp=drive_link | 65154/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003800 | Manômetro analógico 0-700 kgf/cm | NOVAPRESS | N/C | N/C | 10 kgf/cm | 65153/25 | 2025-07-03 | 12 | 2026-07-03 | 4.24% | Desvios medidos entre 0,00% e 4,24%. | 1% | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (manômetros), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Manômetro padrão (160 kgf/cm²), Cert: 222135019/23, Val: 07/2026; Manômetro padrão (600 bar), Cert: 6259335019/23, Val: 07/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/61z7F5YvreL._UF350,350_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1HeR6nNr7L45KuL2zEn9-1_F9p1qhcWh5/view?usp=drive_link | 65153/25
#VALUE! | LR-METROLOGIA E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | HBS 000057 | Máquina de Solda | MILLER | CST 280 | MC380182G | 25:00 | LR 60.4968/25 | 2025-04-24 | 12 | 2026-04-24 | 1,50 A | Erros sistemáticos medidos entre -0,32 A e +1,50 A. | 4,05 A | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (alicate amperímetro), resolução, repetitividade e método, com k≈2. | Alicate Amperímetro Padrão (EILR0016), Cert: 2273A20 (MINIPA), Val: 11/2025 | https://www.alumaq.com.br/wp-content/uploads/2016/01/maquina-de-solda-fonte-inversora-cst-280.jpeg | https://drive.google.com/file/d/1zMZcbfvBzBQRZZLGB0qDhWCbTMVBLNLB/view?usp=drive_link | LR 60.4968/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 001176 | Máquina de solda | CASTOLIN/EUTECTIC | ARCWELD 400S | N/C | 1 A / 0,1 V | 64377/25 | 2025-05-19 | 12 | 2026-05-19 | 3,20 A / -1,00 V | Desvios: Corrente (+1,20 a +3,20 A); Tensão (-1,00 a -0,20 V). Ambos reprovados. | 1,03 A / 0,31 V | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (alicate), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Alicate Amperímetro Digital (Minipa ET-3910), Cert: R0361/2024 (BALI TECK), Val: 03/2027 | https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJCe93xWblvCtZvyHFoO1RC-9VISG1RL4V7A&s | https://drive.google.com/file/d/1YI719D49NxS0v9oK_WKTbbttXNTMo65B/view?usp=drive_link | 64377/25
#VALUE! | LR-METROLOGIA E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | HBS 001494 | Máquina de Solda | TORK EXTREME | ITE 12300 | EN60974-1.2012 | 25:00 | LR 60.4964/25 | 2025-04-24 | 12 | 2026-04-24 | 5,83 A | Erros sistemáticos medidos entre -5,81 A e +5,83 A. | 3,89 A | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (alicate amperímetro), resolução, repetitividade e método, com k≈2. | Alicate Amperímetro Padrão (EILR0016), Cert: 2273A20 (MINIPA), Val: 11/2025 | https://supertork.com.br/site2021/wp-content/uploads/2020/06/ITE-12300-220V.jpg | https://drive.google.com/file/d/1SeHKlBdrC-hdKHUG29kEWCYLPQkwXR7C/view?usp=drive_link | LR 60.4964/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 001747 | Máquina de solda | MERKLER BALMER | MB450 LD | PATRIMONIO: 100708 | 1 A / 1 V | 64378/25 | 2025-05-19 | 12 | 2026-05-19 | 3,50 A / 0,90 V | Desvios: Corrente (+2,30 a +3,50 A); Tensão (+0,30 a +0,90 V). Ambos reprovados. | 0,76 A / 0,24 V | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (alicate), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Alicate Amperímetro Digital (Minipa ET-3910), Cert: R0361/2024 (BALI TECK), Val: 03/2027 | https://www.balmer.com.br/images/produtos/07-05-2020-03-05-44_1_produto_40.jpg | https://drive.google.com/file/d/1IM2V1tT-QGQN8K5dQLqdI-_BZ5i6MVyN/view?usp=drive_link | 64378/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003379 | Máquina de solda | VONDER | RIV.222 | RIV2225806724111099 | 0,1 A | 64379/25 | 2025-05-19 | 12 | 2026-05-19 | 2,10 A | Desvios medidos entre +0,30 e +2,10 A. | 0,78 A | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (alicate), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Alicate Amperímetro Digital (Minipa ET-3910), Cert: R0361/2024 (BALI TECK), Val: 03/2027 | https://joli.vtexassets.com/arquivos/ids/649958/Inversor_Para_Solda_Com_Display_Digital_Riv_222_Bivolt_Vonder_103361401jpg.jpg?v=638234862512930000 | https://drive.google.com/file/d/14fNZR6_6OJmACnBco6-6oXBerSr7u8b7/view?usp=drive_link | 64379/25
#VALUE! | LR-METROLOGIA E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | HBS 003476 | Máquina de Solda | WHITE MARTINS | SOLMIG 500EVO | H24052930008 | 25:00 | LR 60.4965/25 | 2025-04-24 | 12 | 2026-04-24 | -4,53 A | Erros sistemáticos medidos entre -4,53 A e +1,67 A. | 5,97 A | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (alicate amperímetro), resolução, repetitividade e método, com k≈2. | Alicate Amperímetro Padrão (EILR0016), Cert: 2273A20 (MINIPA), Val: 11/2025 | https://4yow3oc4i8hjo9u1y8vxcou.blob.core.windows.net/mastercontainer/master/images/515Wx515H/50000451-SOLMIG-500.webp | https://drive.google.com/file/d/1E9bWR85kH-ua71VAIEhsUhRXlGgcKf0Z/view?usp=drive_link | LR 60.4965/25
#VALUE! | LR-METROLOGIA E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | HBS 003477 | Máquina de Solda | WHITE MARTINS | SOLMIG 500EVO | H24052930022 | 25:00 | LR 60.4969/25 | 2025-04-24 | 12 | 2026-04-24 | 4,32 A | Erros sistemáticos medidos entre -0,53 A e +4,32 A. | 4,46 A | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (alicate amperímetro), resolução, repetitividade e método, com k≈2. | Alicate Amperímetro Padrão (EILR0016), Cert: 2273A20 (MINIPA), Val: 11/2025 | https://4yow3oc4i8hjo9u1y8vxcou.blob.core.windows.net/mastercontainer/master/images/515Wx515H/50000451-SOLMIG-500.webp | https://drive.google.com/file/d/1GKx4AhjyiPoEHFMeNEDoPEcXidKT0M_3/view?usp=drive_link | LR 60.4969/25
#VALUE! | LR-METROLOGIA E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | HBS 003478 | Máquina de Solda | WHITE MARTINS | SOLMIG 500EVO | H24052930005 | 25:00 | LR 60.4966/25 | 2025-04-24 | 12 | 2026-04-24 | 11,04 A | Erros sistemáticos medidos entre -0,87 A e +11,04 A. | 4,03 A | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (alicate amperímetro), resolução, repetitividade e método, com k≈2. | Alicate Amperímetro Padrão (EILR0016), Cert: 2273A20 (MINIPA), Val: 11/2025 | https://4yow3oc4i8hjo9u1y8vxcou.blob.core.windows.net/mastercontainer/master/images/515Wx515H/50000451-SOLMIG-500.webp | https://drive.google.com/file/d/1g-AdNy5XtDCcXM2E2eT8L0VtHpCoGxjy/view?usp=drive_link | LR 60.4966/25
#VALUE! | LR-METROLOGIA E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | HBS 003479 | Máquina de Solda | WHITE MARTINS | SOLMIG 500EVO | H24052930040 | 25:00 | LR 60.4960/25 | 2025-04-24 | 12 | 2026-04-24 | 11,04 A | Erros sistemáticos medidos entre -0,87 A e +11,04 A. | 3,89 A | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (alicate amperímetro), resolução, repetitividade e método, com k≈2. | Alicate Amperímetro Padrão (EILR0016), Cert: 2273A20 (MINIPA), Val: 11/2025 | https://4yow3oc4i8hjo9u1y8vxcou.blob.core.windows.net/mastercontainer/master/images/515Wx515H/50000451-SOLMIG-500.webp | https://drive.google.com/file/d/1pv1YMZ3_bDaP861XX5w6k3OZbo41NaYB/view?usp=drive_link | LR 60.4960/25
#VALUE! | LR-METROLOGIA E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | HBS 003480 | Máquina de Solda | WHITE MARTINS | SOLMIG 500EVO | H24052930046 | 25:00 | LR 60.4961/25 | 2025-04-24 | 12 | 2026-04-24 | 11,04 A | Erros sistemáticos medidos entre -0,87 A e +11,04 A. | 4,94 A | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (alicate amperímetro), resolução, repetitividade e método, com k≈2. | Alicate Amperímetro Padrão (EILR0016), Cert: 2273A20 (MINIPA), Val: 11/2025 | https://4yow3oc4i8hjo9u1y8vxcou.blob.core.windows.net/mastercontainer/master/images/515Wx515H/50000451-SOLMIG-500.webp | https://drive.google.com/file/d/14o7vqm-Re8ObtKOGGt83dOiohKpj0UFT/view?usp=drive_link | LR 60.4961/25
#VALUE! | TECNICA CALIBRAÇÃO | HBS 003827 | Medidor de Camada de Tinta Úmida (Pente) | TQC | SP4010/WG2 | Não consta | N/A | 2500176 | 2025-01-17 | 12 | 2026-01-17 | -1 µm | Desvios medidos entre -1 e +1 µm. | 1 µm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (relógio comparador, termohigrômetro), método e instrumento, com k=2. | Relógio Comparador, Cert: CAL 0157-59427-203, Val: 07/2025; Termohigrômetro, Cert: CAL 0157-65834-204, Val: 08/2026 | https://img.directindustry.com/pt/images_di/photo-g/23214-8212166.webp | https://drive.google.com/file/d/1p4rnymdv5PExYaHFe5bKuWs_e1FIfNEo/view?usp=drive_link | 2500176
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002344 | Medidor de espessura de camadas (ferrosos) | INSTRUTEMP | N/C | 127914 | 1 µm | 63154/25 | 2025-03-11 | 12 | 2026-03-11 | 2 µm | Desvios medidos entre 0 e +2 µm. | ± 3% | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, películas, micrômetro), método e instrumento, com k=2. | Bloco Padrão, Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo de películas, Cert: 48230/22, Val: 10/2025; Micrometro externo, Cert: 01.50...338/22, Val: 09/2025 | https://img.lojadomecanico.com.br/IMAGENS/46/448/182126/1623329083987.JPG | https://drive.google.com/file/d/1HwHg-aNl4DwqnTqbuYy3xjbv37wZInua/view?usp=drive_link | 63154/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 001959 | Medidor de espessura de camadas (ferrosos) 0-1000µm | MINIPA | MCT-401 | 2445863 | 1 µm | 62293/24 | 2025-01-15 | 12 | 2026-01-15 | 2 µm | Desvios medidos entre 1 e 2 µm. | ± 3% | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, películas, micrômetro), método e instrumento, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo de películas (Elcometer), Cert: 48230/22, Val: 10/2025; Micrometro (CEIME), Cert: 01.50...338/22, Val: 08/2025 | https://28704.cdn.simplo7.net/static/28704/sku/SGRD_285_001_MCT4012.jpg | https://drive.google.com/file/d/1KvXTvqHQ-i0Rk97MRyYnNCjd1YNHlFJU/view?usp=drive_link | 62293/24
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002178 | Medidor de Rugosidade com Relógio | MEDTEC | N/C | N/C | 0,001 mm | 62207/25 | 2025-01-08 | 12 | 2026-01-08 | 2 µm (Diferença Máxima) | Desvios de indicação entre -1 e +3 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/23, Val: 09/2026 | https://b3259214.smushcdn.com/3259214/wp-content/uploads/MED321-A.jpg?lossy=1&strip=1&webp=1 | https://drive.google.com/file/d/1Q0K1O85U4OZdMXEb-8KEzA1oEiflJWDB/view?usp=drive_link | 62207/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003653 | Medidor de Rugosidade com Relógio | ELCOMETER | E123A-M | N/C | 0,001 mm | 62208/25 | 2025-01-08 | 12 | 2026-01-08 | 2 µm (Diferença Máxima) | Desvios de indicação entre -3 e +2 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/23, Val: 09/2026 | https://img.directindustry.com/pt/images_di/photo-g/21009-9770553.jpg | https://drive.google.com/file/d/1qNv9BBO3v5cRDHWEePJ7VPN7TvioO6qp/view?usp=drive_link | 62208/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 001004 | Medidor espessura tinta úmida (WET FILM COMB) 25-3000 µm | INSTRUTHERM | N/C | ME-245 | N/A | 61782/24 | 2024-12-06 | 12 | 2025-12-06 | 0,7 µm | Desvios medidos entre +0,4 e +0,7 µm. | 2,4 µm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, desempeno, comparador), método e instrumento, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Desempeno (Pantec), Cert: 60704/24, Val: 10/2027; Comparador (Metrolog), Cert: D95641/23, Val: 08/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_700011-CBT82265882122_022025-O.webp | https://drive.google.com/file/d/1DdS3cngHinCTue-6GqEw6k5HdVeac8Ua/view?usp=drive_link | 61782/24
#VALUE! | ANDRITZ Hydro Ltda | HBS 002485 | Megôhmetro Digital | MEGGER | MIT1020/2 | 1000-380/090409/1351 | 0.01 | 2507003A | 2025-07-23 | 12 | 2026-07-23 | 3% | Desvios percentuais medidos entre -1,80% e +3,00%. | N/I | INCONCLUSIVO (Incerteza não informada) | Não informado no certificado. | Multímetro Fluke 233, Ponta de prova Fluke K 40, Caixa de Resistência Megabrás CPR-20G. | https://res.cloudinary.com/rsc/image/upload/b_rgb:FFFFFF,c_pad,dpr_1.0,f_auto,q_auto,w_700/c_pad,w_700/R513077-01 | https://drive.google.com/file/d/1kYUm-yZt1PjtOSDhRB6SJzKDQgmp-RO2/view?usp=drive_link | 2507003A
#VALUE! | INSTRUTEMP Instrumentos de Medição | HBS 003702 | Megôhmetro Digital Portátil | INSTRUTEMP | ITMG800 | 101492 | Vide Tabela | 00041700/25 | 2025-02-17 | 12 | 2026-02-17 | 8 MΩ | Desvios em Tensão até -0,083kVDC e em Resistência até 8 MΩ. | 5 MΩ | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões, método e instrumento, com k=2 para ~95%. | Multímetro (EL-EMU-04), Cert:817/23, Val:04/2025; Calibrador Fluke (EL-ECF-03), Cert:04464/24, Val:09/2026; Década Resistiva (EL-EDR-10), Cert:46032/24, Val:12/2026 | https://static.wixstatic.com/media/ee47d2_8b13e91cd91d4849b265e706b484069d~mv2.jpg/v1/fill/w_500,h_500,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/ee47d2_8b13e91cd91d4849b265e706b484069d~mv2.jpg | https://drive.google.com/file/d/10aL9A0LnqBLNc2lfixtUYamzjvCWDVBX/view?usp=drive_link | 00041700/25
#VALUE! | INSTRUTEMP Instrumentos de Medição | HBS 003703 | Megôhmetro Digital Portátil | INSTRUTEMP | ITMG800 | 101493 | Vide Tabela | 00041699/25 | 2025-02-17 | 12 | 2026-02-17 | 8 MΩ | Desvios em Tensão até -0,076kVDC e em Resistência até 8 MΩ. | 5 MΩ | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões, método e instrumento, com k=2 para ~95%. | Multímetro (EL-EMU-04), Cert:817/23, Val:04/2025; Calibrador Fluke (EL-ECF-03), Cert:04464/24, Val:09/2026; Década Resistiva (EL-EDR-10), Cert:46032/24, Val:12/2026 | https://static.wixstatic.com/media/ee47d2_8b13e91cd91d4849b265e706b484069d~mv2.jpg/v1/fill/w_500,h_500,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/ee47d2_8b13e91cd91d4849b265e706b484069d~mv2.jpg | https://drive.google.com/file/d/1OxoFDhGlsKr9rVounY3E-TqajzevZiq7/view?usp=drive_link | 00041699/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000289 | Micrômetro externo 0-25mm | DIGIMESS | N/C | 70849013 | 0,01 mm | 62126/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 0 µm | Todos os desvios foram 0 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (bloco), resolução do instrumento, repetitividade e medição de paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo Paralelos Óticos (Mitutoyo), Cert: 02356/24, Val: 07/2027 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/161813-800-auto?v=635096920663100000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1eCq8KV3mAH5XG2e1a7J_53XyzLF5GG0G/view?usp=drive_link | 62126/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000289 | Micrômetro externo 100-125mm | DIGIMESS | N/C | 70772457 | 0,01 mm | 62130/24 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 1 µm | Desvios medidos entre 0 e 1 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (bloco), resolução do instrumento, repetitividade e medição de paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo Paralelos Óticos (Mitutoyo), Cert: 02356/24, Val: 07/2027 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/161813-800-auto?v=635096920663100000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/12hPw3Vt0d8AwE97fFNHv13f29A6xs8bO/view?usp=drive_link | 62130/24
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000289 | Micrômetro externo 125-150mm | DIGIMESS | N/C | 70838825 | 0,01 mm | 62131/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | -1 µm | Desvios medidos entre -1 e 0 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (bloco), resolução do instrumento, repetitividade e medição de paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo Paralelos Óticos (Mitutoyo), Cert: 02356/24, Val: 07/2027 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/161813-800-auto?v=635096920663100000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1oTXBytpdK4Bg3eKEH5krnppqVesBdcga/view?usp=drive_link | 62131/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000289 | Micrômetro externo 150-175mm | DIGIMESS | N/C | 70807005 | 0,01 mm | 623132/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 1 µm | Desvios medidos entre 0 e 1 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (bloco), resolução do instrumento, repetitividade e medição de paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo Paralelos Óticos (Mitutoyo), Cert: 02356/24, Val: 07/2027 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/161813-800-auto?v=635096920663100000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1LibGC__K6ock5LlM2VRXFhzZl-s6X6Fp/view?usp=drive_link | 623132/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000289 | Micrômetro externo 175-200mm | DIGIMESS | N/C | 70836791 | 0,01 mm | 62133/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 1 µm | Desvios medidos entre 0 e 1 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (bloco), resolução do instrumento, repetitividade e medição de paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo Paralelos Óticos (Mitutoyo), Cert: 02356/24, Val: 07/2027 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/161813-800-auto?v=635096920663100000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1cnlzT-1cUsS0XPYvOaEXfNK-4She5oR1/view?usp=drive_link | 62133/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000289 | Micrômetro externo 200-225mm | DIGIMESS | N/C | 70808729 | 0,01 mm | 62134/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 1 µm | Desvios medidos entre 0 e 1 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (bloco), resolução do instrumento, repetitividade e medição de paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo Paralelos Óticos (Mitutoyo), Cert: 02356/24, Val: 07/2027 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/161813-800-auto?v=635096920663100000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/16t_kFdW1TUi5HJLHsfBpH9dxCK7CVUO8/view?usp=drive_link | 62134/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000289 | Micrômetro externo 225-250mm | DIGIMESS | N/C | 70808768 | 0,01 mm | 62135/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 1 µm | Desvios medidos entre 0 e 1 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (bloco), resolução do instrumento, repetitividade e medição de paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo Paralelos Óticos (Mitutoyo), Cert: 02356/24, Val: 07/2027 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/161813-800-auto?v=635096920663100000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/14cGhehbu1bo4T1IFJVcONSQ-X-0qIMoQ/view?usp=drive_link | 62135/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000289 | Micrômetro externo 250-275mm | DIGIMESS | N/C | 70843014 | 0,01 mm | 62136/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | -1 µm | Desvios medidos entre -1 e 0 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (bloco), resolução do instrumento, repetitividade e medição de paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo Paralelos Óticos (Mitutoyo), Cert: 02356/24, Val: 07/2027 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/161813-800-auto?v=635096920663100000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1TY1m9nU9aDlyVK_xegW0gXR1Ndrtx9Xc/view?usp=drive_link | 62136/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000289 | Micrômetro externo 25-50mm | DIGIMESS | N/C | 70834788 | 0,01 mm | 62127/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | -2 µm | Desvios medidos entre -2 e 0 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (bloco), resolução do instrumento, repetitividade e medição de paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo Paralelos Óticos (Mitutoyo), Cert: 02356/24, Val: 07/2027 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/161813-800-auto?v=635096920663100000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1lfV1IGZNO6OnZNADwTFf6uYRewDc0RgR/view?usp=drive_link | 62127/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000289 | Micrômetro externo 275-300mm | DIGIMESS | N/C | 70808693 | 0,01 mm | 62137/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 0 µm | Todos os desvios foram 0 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (bloco), resolução do instrumento, repetitividade e medição de paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo Paralelos Óticos (Mitutoyo), Cert: 02356/24, Val: 07/2027 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/161813-800-auto?v=635096920663100000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1CnQU_N3CPJrHi3sDyr0ycK-Lh4sBO8E_/view?usp=drive_link | 62137/25
#VALUE! | ANDRITZ Hydro Ltda | HBS 000287 | Micrômetro externo 300-400mm | Digimess | 110-223 | 130698182 | 0,01 mm | 2505002A | 2025-05-23 | 12 | 2026-05-23 | -2 µm | Desvios de indicação entre -2 e 0 µm. Paralelismo de 1 µm. | N/I | INCONCLUSIVO (Incerteza não informada) | Não informado. | Unidade Laser Renishaw (LM0004), Cert: 0328/2023 Inmetro, Val: 27/03/2033 | https://acasadosmacacos.vtexassets.com/arquivos/ids/173858-800-auto?v=637424197492800000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1Zz_is68Cu72eAi8IDhpne-fIjxr0ptCw/view?usp=drive_link | 2505002A
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000289 | Micrômetro externo 50-75mm | DIGIMESS | N/C | 70834469 | 0,01 mm | 62128/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 0 µm | Todos os desvios foram 0 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (bloco), resolução do instrumento, repetitividade e medição de paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo Paralelos Óticos (Mitutoyo), Cert: 02356/24, Val: 07/2027 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/161813-800-auto?v=635096920663100000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1WdFg_UjJ7HQIfYJ3P7UAWBHmIlWBJcQQ/view?usp=drive_link | 62128/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000289 | Micrômetro externo 75-100mm | DIGIMESS | N/C | 70961058 | 0,01 mm | 62129/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 0 µm | Todos os desvios foram 0 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (bloco), resolução do instrumento, repetitividade e medição de paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo Paralelos Óticos (Mitutoyo), Cert: 02356/24, Val: 07/2027 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/161813-800-auto?v=635096920663100000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1EGCX79uIyoV_3MPCRv7BUHFAxxjrb-VU/view?usp=drive_link | 62129/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000016 | Micrômetro externo digital 100-125 x0,01mm | DIGIMESS | N/C | 210972634 | 0,01 mm | 63155/25 | 2025-03-11 | 12 | 2026-03-11 | 0 µm | Todos os desvios foram 0 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, paralelos), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Jogo paralelos óticos (Mitutoyo), Cert: 02356/24, Val: 07/2027 | https://anhangueraferramentas.fbitsstatic.net/img/p/micrometro-externo-digital-ip40-de-100-a-125mm-4-5-0-001mm-110-288-new-digimess-119097/308264-4.jpg?w=650&h=650&v=no-value | https://drive.google.com/file/d/1VcD60y5zTYB9TiTcSok4TWFuREuj4Ygy/view?usp=drive_link | 63155/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003536 | Micrômetro interno tubular 50-1500mm | MITUTOYO | N/C | 7011723 | 0,01 mm | 64073/25 | 2025-05-02 | 12 | 2026-05-02 | -12 µm | Desvios medidos entre -12 e 0 µm. | 0,005 mm | REPROVADO | Combinação de incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), método e instrumento, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/81-CB9GAN-L._SL1500_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1Va8plSeYAHl8JR-wWqTFCRkUO11DKuqp/view?usp=drive_link | 64073/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003537 | Micrômetro interno tubular 50-1500mm | MITUTOYO | N/C | 1012872 | 0,01 mm | 64072/25 | 2025-05-02 | 12 | 2026-05-02 | -5 µm | Desvios medidos entre -5 e +1 µm. | 0,005 mm | APROVADO | Combinação de incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), método e instrumento, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/81-CB9GAN-L._SL1500_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1miKBLZqkB7xNVwZLPKKQ6zJLnjxTsiek/view?usp=drive_link | 64072/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003520 | Micrômetro profundidade 0-100x 0,01mm | PANTEC | N/C | 91138411 | 0,01 mm | 64074/25 | 2025-05-02 | 12 | 2026-05-02 | 9 µm | Desvios nas hastes entre 1 e 9 µm; Desvios no tambor entre 0 e 1 µm. | 0,003 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição (Trimos), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://static.grainger.com/rp/s/is/image/Grainger/5C724_AS01?$glgmain$ | https://drive.google.com/file/d/1kTiBEKYbmSRReQx2KF5DI3UnMeddxwU0/view?usp=drive_link | 64074/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000611 | Micrômetro profundidade 0-150x 0,01mm | DIGIMESS | N/C | 90576175 | 0,01 mm | 63947/25 | 2025-04-23 | 12 | 2026-04-23 | 2 µm | Desvios nas hastes entre 1 e 2 µm; Desvios no tambor entre -1 e 0 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição (Trimos), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_930454-MLU78229231201_082024-O.webp | https://drive.google.com/file/d/1noIu-RGBh0ITAX0OnDqClI9iSR4LH4Ee/view?usp=drive_link | 63947/25
#VALUE! | ANDRITZ Hydro Ltda | HBS 000081 | Micrômetro Tubular 1000-5000mm | Mitutoyo | 140-160 | 30814 | 0,01 mm | 2507001A | 2025-07-24 | 12 | 2026-07-24 | N/A | Não apresenta tabela de erros, apenas uma faixa de dimensão calibrada. | N/I | INCONCLUSIVO | Não informado no certificado. | Unidade Laser Renishaw (LM0004), Cert: DIMCI 0328/2023 INMETRO, Val: 03/2033 | https://m.media-amazon.com/images/I/61ffq9fVm6L._UF1000,1000_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1-bQoMw2Y4pwqcrVNx3PDQ-K68JPTzMcp/view?usp=drive_link | 2507001A
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 001128 | Mira de Alumínio/Bolha nivelamento 2000mm | WILD HEERBRUGG | N/C | N/C | 1,0 mm | 63153/25 | 2025-03-11 | 12 | 2026-03-11 | 0,15 mm | Desvios medidos entre +0,10 e +0,15 mm. | 0,30 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição, trena), resolução e método, com k=2. | Caixa Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição Trimos, Cert: 58680/24, Val: 06/2026; Trena de aço (Starrett), Cert: 01.81.50.001.932217/22, Val: 08/2025 | https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_767346-MLB43825227274_102020-O.webp | https://drive.google.com/file/d/1dRs119cSZbgTobP8uHfyWHXAKZUI26ih/view?usp=drive_link | 63153/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000046 | Multímetro digital 600V - 10A | MINIPA | ET-2082 | N/C | N/A | 63187/25 | 2025-03-12 | 12 | 2026-03-12 | -2.95% | Erros %: Corrente (-0,50 a 1,13), Tensão (-0,25 a 0,10), Resistência (-2,95 a -0,89). | 0.1% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Calibrador Multifuncional (GFUVE), Cert: E1119A/22, Val: 10/2025; Coil (GFUVE), Cert: E11719B/22, Val: 10/2025 | https://palaciodasferramentas.com.br/media/catalog/product/T/C/TCHBYNZXULXNHCFTOSWY.jpg?optimize=high&bg-color=255,255,255&fit=bounds&height=600&width=600&canvas=600:600 | https://drive.google.com/file/d/1i3maKe8QZDGpcsEK6b8RGoVXEWeJeAS9/view?usp=drive_link | 63187/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000146 | Nível de bolha 2 bolhas 305x55x20 mm | STANFER | N/C | N/C | N/A | 66514/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,21 mm/m | Tendências: Horizontal 0,19 mm/m; Vertical 0,21 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24), Esquadro (01.33.../23), Tambor Micrométrico (01.09.../23), Blocos Padrão (D9659/23) | https://a-static.mlcdn.com.br/280x210/nivel-de-mao-aluminio-base-magnetica-ima-2-bolha-30cm-12/olistsp/ospoaz0t9vtvudks/968dc7f0a7461c7235839e636af59538.jpeg | https://drive.google.com/file/d/1fjH3QI_UNJCEqJDfeaCSLplR52qsnFNm/view?usp=drive_link | 66514/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000144 | Nível de bolha 2 bolhas 305x55x20mm | STANLEY | 42-886S | N/C | N/A | 66512/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,18 mm/m | Tendências: Horizontal 0,18 mm/m; Vertical 0,16 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://a-static.mlcdn.com.br/280x210/nivel-de-mao-aluminio-base-magnetica-ima-2-bolha-30cm-12/olistsp/ospoaz0t9vtvudks/968dc7f0a7461c7235839e636af59538.jpeg | https://drive.google.com/file/d/17RBUha-_iXUs9kSAxz-_drv1F6d0o7LK/view?usp=drive_link | 66512/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000145 | Nível de bolha 2 bolhas 305x55x20mm | TRAMONTINA | 43105/012 | N/C | N/A | 66513/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,18 mm/m | Tendências: Horizontal 0,17 mm/m; Vertical 0,18 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://a-static.mlcdn.com.br/280x210/nivel-de-mao-aluminio-base-magnetica-ima-2-bolha-30cm-12/olistsp/ospoaz0t9vtvudks/968dc7f0a7461c7235839e636af59538.jpeg | https://drive.google.com/file/d/1JUADQPe4hw63ynz4XMof8hpfnCzy9OM5/view?usp=drive_link | 66513/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000161 | Nível de bolha 2 bolhas 305x55x20mm | FAMASTIL | N/C | N/C | N/A | 66502/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,16 mm/m | Tendências: Horizontal 0,16 mm/m; Vertical 0,14 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://a-static.mlcdn.com.br/280x210/nivel-de-mao-aluminio-base-magnetica-ima-2-bolha-30cm-12/olistsp/ospoaz0t9vtvudks/968dc7f0a7461c7235839e636af59538.jpeg | https://drive.google.com/file/d/1sr92g1JJ_INK_Ii5OwTYOV6GQbLlBRql/view?usp=drive_link | 66502/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000162 | Nível de bolha 2 bolhas 305x55x20mm | STANLEY | 43-686S | N/C | N/A | 66504/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,18 mm/m | Tendências: Horizontal 0,18 mm/m; Vertical 0,17 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://a-static.mlcdn.com.br/280x210/nivel-de-mao-aluminio-base-magnetica-ima-2-bolha-30cm-12/olistsp/ospoaz0t9vtvudks/968dc7f0a7461c7235839e636af59538.jpeg | https://drive.google.com/file/d/1qeW7Xm-3rYdMyx3Fsnx0tghyRB8Dc-M-/view?usp=drive_link | 66504/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000163 | Nível de bolha 2 bolhas 305x55x20mm | STANLEY | 43-686S | N/C | N/A | 66505/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,15 mm/m | Tendências: Horizontal 0,13 mm/m; Vertical 0,15 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://a-static.mlcdn.com.br/280x210/nivel-de-mao-aluminio-base-magnetica-ima-2-bolha-30cm-12/olistsp/ospoaz0t9vtvudks/968dc7f0a7461c7235839e636af59538.jpeg | https://drive.google.com/file/d/1EOwOInH6lUgqorLcfxiVJ70zPVduPK2K/view?usp=drive_link | 66505/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000164 | Nível de bolha 2 bolhas 305x55x20mm | STANLEY | 43-686S | N/C | N/A | 66510/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,15 mm/m | Tendências: Horizontal 0,12 mm/m; Vertical 0,15 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://a-static.mlcdn.com.br/280x210/nivel-de-mao-aluminio-base-magnetica-ima-2-bolha-30cm-12/olistsp/ospoaz0t9vtvudks/968dc7f0a7461c7235839e636af59538.jpeg | https://drive.google.com/file/d/140noge8buaHuNbIWGx_V3cg9dWKg1b0P/view?usp=drive_link | 66510/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000165 | Nível de bolha 2 bolhas 305x55x20mm | TRAMONTINA | 43105/012 | N/C | N/A | 66511/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,16 mm/m | Tendências: Horizontal 0,15 mm/m; Vertical 0,16 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://a-static.mlcdn.com.br/280x210/nivel-de-mao-aluminio-base-magnetica-ima-2-bolha-30cm-12/olistsp/ospoaz0t9vtvudks/968dc7f0a7461c7235839e636af59538.jpeg | https://drive.google.com/file/d/19hmmkUJ8oibZrhZKuLxpPZtebATaAsrD/view?usp=drive_link | 66511/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000151 | Nível de bolha 3 bolhas 300x55mm | STARFER | N/C | N/C | N/A | 66477/25 | 2025-09-03 | 12 | 2026-09-03 | 0,29 mm/m | Tendências: Horizontal 0,27 mm/m; Vertical 0,25 mm/m; 45° 0,29 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://cdn.awsli.com.br/600x450/1552/1552815/produto/104357426/nivel-de-aluminio-40cm-16-3-bolhas-sparta-e43adc7b.jpg | https://drive.google.com/file/d/1UHcL0ZWyfJl5ngrd-GUDkUhpaKZCZXeH/view?usp=drive_link | 66477/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000152 | Nível de bolha 3 bolhas 300x55mm | STARFER | N/C | N/C | N/A | 66476/25 | 2025-09-03 | 12 | 2026-09-03 | 0,38 mm/m | Tendências: Horizontal 0,38 mm/m; Vertical 0,35 mm/m; 45° 0,36 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://cdn.awsli.com.br/600x450/1552/1552815/produto/104357426/nivel-de-aluminio-40cm-16-3-bolhas-sparta-e43adc7b.jpg | https://drive.google.com/file/d/1z9QIammMuFT7GVzjdK8s05LSBl4EECUA/view?usp=drive_link | 66476/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000153 | Nível de bolha 3 bolhas 300x55mm | STARFER | N/C | N/C | N/A | 66475/25 | 2025-09-03 | 12 | 2026-09-03 | 0,27 mm/m | Tendências: Horizontal 0,21 mm/m; Vertical 0,23 mm/m; 45° 0,27 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://cdn.awsli.com.br/600x450/1552/1552815/produto/104357426/nivel-de-aluminio-40cm-16-3-bolhas-sparta-e43adc7b.jpg | https://drive.google.com/file/d/15pNttxCA0Ep4nSFXR9CfK6IxVuTE3hZA/view?usp=drive_link | 66475/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000154 | Nível de bolha 3 bolhas 300x55mm | STARFER | N/C | N/C | N/A | 66474/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,25 mm/m | Tendências: Horizontal 0,21 mm/m; Vertical 0,21 mm/m; 45° 0,25 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://cdn.awsli.com.br/600x450/1552/1552815/produto/104357426/nivel-de-aluminio-40cm-16-3-bolhas-sparta-e43adc7b.jpg | https://drive.google.com/file/d/1eonHFfl2UlqBiwDxH90hYU3ndT_oAD1A/view?usp=drive_link | 66474/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000155 | Nível de bolha 3 bolhas 300x55mm | STANFER | 163016 | N/C | N/A | 66507/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,24 mm/m | Tendências: Horizontal 0,24 mm/m; Vertical 0,24 mm/m; 45° 0,23 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://cdn.awsli.com.br/600x450/1552/1552815/produto/104357426/nivel-de-aluminio-40cm-16-3-bolhas-sparta-e43adc7b.jpg | https://drive.google.com/file/d/1xcYE7XqbCpFGhSxyKKl305DIoZ5N18KG/view?usp=drive_link | 66507/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000156 | Nível de bolha 3 bolhas 300x55mm | FAMASTIL | 163016 | N/C | N/A | 66506/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,17 mm/m | Tendências: Horizontal 0,15 mm/m; Vertical 0,15 mm/m; 45° 0,17 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://cdn.awsli.com.br/600x450/1552/1552815/produto/104357426/nivel-de-aluminio-40cm-16-3-bolhas-sparta-e43adc7b.jpg | https://drive.google.com/file/d/1Ehsu-m9ARPOGwJlsmsMLXVSZcaUnLc2j/view?usp=drive_link | 66506/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000157 | Nível de bolha 3 bolhas 300x55mm | STANFER | N/C | N/C | N/A | 66509/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,23 mm/m | Tendências: Horizontal 0,21 mm/m; Vertical 0,23 mm/m; 45° 0,22 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://cdn.awsli.com.br/600x450/1552/1552815/produto/104357426/nivel-de-aluminio-40cm-16-3-bolhas-sparta-e43adc7b.jpg | https://drive.google.com/file/d/1G-JwQJ6clSXNxikfZf-_t8Oq484_LPI-/view?usp=drive_link | 66509/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000158 | Nível de bolha 3 bolhas 300x55mm | STANFER | N/C | N/C | N/A | 66508/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,31 mm/m | Tendências: Horizontal 0,31 mm/m; Vertical 0,30 mm/m; 45° 0,28 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://cdn.awsli.com.br/600x450/1552/1552815/produto/104357426/nivel-de-aluminio-40cm-16-3-bolhas-sparta-e43adc7b.jpg | https://drive.google.com/file/d/1ccTl2jFmpc7a5SR6EWhz9lJoNA-vi4cQ/view?usp=drive_link | 66508/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000159 | Nível de bolha 3 bolhas 300x55mm | STARFER | N/C | N/C | N/A | 66473/25 | 2025-09-03 | 12 | 2026-09-03 | 0,39 mm/m | Tendências: Horizontal 0,27 mm/m; Vertical 0,39 mm/m; 45° 0,25 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://cdn.awsli.com.br/600x450/1552/1552815/produto/104357426/nivel-de-aluminio-40cm-16-3-bolhas-sparta-e43adc7b.jpg | https://drive.google.com/file/d/1hidpDXNWxceQu8kNApvSC83FBWKZitgf/view?usp=drive_link | 66473/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000160 | Nível de bolha 3 bolhas 300x55mm | STARFER | N/C | N/C | N/A | 66472/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,16 mm/m | Tendências: Horizontal 0,14 mm/m; Vertical 0,16 mm/m; 45° 0,13 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://cdn.awsli.com.br/600x450/1552/1552815/produto/104357426/nivel-de-aluminio-40cm-16-3-bolhas-sparta-e43adc7b.jpg | https://drive.google.com/file/d/1U24ylevgEInRrPHOY6gJRnGnL5V5GCLm/view?usp=drive_link | 66472/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000179 | Nível de bolha 3 bolhas 300x55mm | BELLOTA | 50108B-24 | N/C | N/A | 66503/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,22 mm/m | Tendências: Horizontal 0,20 mm/m; Vertical 0,22 mm/m; 45° 0,22 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24); Esquadro (01.33.../23); Tambor Micrométrico (01.09.../23); Blocos Padrão (D9659/23) | https://cdn.awsli.com.br/600x450/1552/1552815/produto/104357426/nivel-de-aluminio-40cm-16-3-bolhas-sparta-e43adc7b.jpg | https://drive.google.com/file/d/1fQ94s_zrgBd2oJjm12KaQMHzkLznkq0I/view?usp=drive_link | 66503/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000147 | Nível de bolha 3 bolhas 400x55mm | FAMASTIL | 163016 | N/C | N/A | 66515/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,19 mm/m | Tendências: Horizontal 0,19 mm/m; Vertical 0,17 mm/m; 45° 0,14 mm/m. | 0,01 mm/m | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, tambor, blocos), resolução e método, com k=2. | Desempeno (60704/24), Esquadro (01.33.../23), Tambor Micrométrico (01.09.../23), Blocos Padrão (D9659/23) | https://cdn.awsli.com.br/600x450/1552/1552815/produto/104357426/nivel-de-aluminio-40cm-16-3-bolhas-sparta-e43adc7b.jpg | https://drive.google.com/file/d/1eCwPlBKQFK-6-BrQlJe4W022NRAxsIB9/view?usp=drive_link | 66515/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003917 | Nível de precisão 200 x 0,02mm | DIGIMESS | N/C | N/C | 0,02 mm/m | 65467/25 | 2025-07-23 | 12 | 2026-07-23 | 0,01 mm/m | Desvios medidos entre 0,00 e +0,01 mm/m. | 0,01 mm/m | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, nível, desempeno, cabeçote), resolução e método, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Nível de bolha (Pantec), Cert: D6407/24, Val: 07/2027; Desempeno (Pantec), Cert: 60704/24, Val: 10/2027; Cabeçote micrométrico (Pantec), Cert: 01.09...02/23, Val: 08/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_715246-MLB74455670853_022024-O.webp | https://drive.google.com/file/d/1kjqnAZfVfUZTVfpBilkiDcqDgS2EYdPP/view?usp=drive_link | 65467/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003918 | Nível de precisão 200 x 0,05mm | DIGIMESS | N/C | N/C | 0,05 mm/m | 65466/25 | 2025-07-23 | 12 | 2026-07-23 | 0,00 mm/m | Todos os desvios foram 0,00 mm/m. | 0,01 mm/m | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, nível, desempeno, cabeçote), resolução e método, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Nível de bolha (Pantec), Cert: D6407/24, Val: 07/2027; Desempeno (Pantec), Cert: 60704/24, Val: 10/2027; Cabeçote micrométrico (Pantec), Cert: 01.09...02/23, Val: 08/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_715246-MLB74455670853_022024-O.webp | https://drive.google.com/file/d/186q7RsNonrWVc-hs-ug8THyPAkJY4Nd-/view?usp=drive_link | 65466/25
#VALUE! | Horizon Instrumentos Topográficos | HBS 000980 | Nível Topográfico | LEICA | NA 2 | 658615 | N/A | HZ-RT-509-2025 | 2025-08-05 | 12 | 2026-08-05 | 0,00 mm/m | Todos os erros relativos foram 0,00 mm/m. | 0,14 mm/m | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (trena, nível, réguas) e método de medição, com k≈2. | Trena a Laser (HZ-PAD-003), Cert: 3960/24, Val: 12/2025; Nível Topográfico (HZ-PAD-002), Cert: 3959/24, Val: 12/2025; Régua de Aço (HZ-PAD-004), Cert: 04TC0X24, Val: 12/2025; Régua de Aço (HZ-PAD-005), Cert: 932SMD24, Val: 12/2025 | https://grupoacre.com.pt/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/nak2-left.jpg | https://drive.google.com/file/d/1iDxeq6359b3WZuM354Gw-3xF4oTy6Xky/view?usp=drive_link | HZ-RT-509-2025
#VALUE! | Horizon Instrumentos Topográficos | HBS 003930 | Nível Topográfico | WILD | N-2 | 201906 | N/A | HZ-RT-510-2025 | 2025-08-08 | 12 | 2026-08-08 | 0,03 mm/m | Todos os erros relativos após ajuste foram 0,03 mm/m. | 0,14 mm/m | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (trena, nível, réguas) e método de medição, com k≈2. | Trena a Laser (HZ-PAD-003), Cert: 3960/24, Val: 12/2025; Nível Topográfico (HZ-PAD-002), Cert: 3959/24, Val: 12/2025; Régua de Aço (HZ-PAD-004), Cert: 04TC0X24, Val: 12/2025; Régua de Aço (HZ-PAD-005), Cert: 932SMD24, Val: 12/2025 | https://www.rochaalvestopografia.com.br/wp-content/uploads/2021/01/NIVEL-WILD-N2.png | https://drive.google.com/file/d/1_vY84M2CBCe1f5Y7qY9eb8QInx8yrw5Z/view?usp=drive_link | HZ-RT-510-2025
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002211 | Paquímetro Bico 0-300x 0,05mm | DIGIMESS | 100042 | 13061862 | 0,05 mm | 64071/25 | 2025-04-30 | 12 | 2026-04-30 | -0,01 mm | Desvios medidos entre -0,01 e +0,01 mm. | 0,01 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (Mitutoyo), Cert: D10346/23, Val: 09/2026 | https://cdn2.solojavirtual.com/loja/arquivos_loja/57226/Fotos/thumbs3/produto_Foto1_12203571.png?cache=20220916103940 | https://drive.google.com/file/d/1YlXZwQeHQVyj12XU5pXO-tCW0eYnD-7h/view?usp=drive_link | 64071/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000868 | Paquímetro digital 0-150x 0,01mm | DIGIMESS | 502.150BL | N/C | 0,01 mm | 63151/25 | 2025-03-11 | 12 | 2026-03-11 | -0,03 mm | Desvios medidos entre -0,03 e +0,03 mm. | 0,01 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (Mitutoyo), Cert: D10346/234, Val: 09/2026 | https://cdn.awsli.com.br/600x450/350/350652/produto/146804889/011904faf1.jpg | https://drive.google.com/file/d/1odDPv32wNnk4Kt6dH6lX5kNKme5AmSh6/view?usp=drive_link | 63151/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000870 | Paquímetro digital 0-150x 0,01mm | DIGIMESS | N/C | 17103588 | 0,01 mm | 62866/25 | 2025-02-19 | 12 | 2026-02-19 | -0,04 mm | Desvios medidos entre -0,04 e +0,03 mm. | 0,01 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (Mitutoyo), Cert: D10346/23, Val: 09/2026 | https://cdn.awsli.com.br/600x450/350/350652/produto/146804889/011904faf1.jpg | https://drive.google.com/file/d/1vYKqi4hNvtokdUPQUzVq1LdeZnwztQi5/view?usp=drive_link | 62866/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000876 | Paquímetro digital 0-150x 0,01mm | SHAN | N/C | H52074 | 0,01 mm | 62867/25 | 2025-02-19 | 12 | 2026-02-19 | -0,03 mm | Desvios medidos entre -0,03 e 0,00 mm. | 0,01 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (Mitutoyo), Cert: D10346/234, Val: 09/2026 | https://cdn.awsli.com.br/600x450/350/350652/produto/146804889/011904faf1.jpg | https://drive.google.com/file/d/1-LJbu4zwSH9-dwEA-jYJWQcqzjE5k6Sb/view?usp=drive_link | 62867/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003183 | Paquímetro digital 0-150x 0,01mm | DIGIMESS | N/C | N/C | 0,01 mm | 63149/25 | 2025-03-11 | 12 | 2026-03-11 | 0,03 mm | Desvios medidos entre -0,02 e +0,03 mm. | 0,01 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (Mitutoyo), Cert: D10346/234, Val: 09/2026 | https://cdn.awsli.com.br/600x450/350/350652/produto/146804889/011904faf1.jpg | https://drive.google.com/file/d/1NAWkDtUluLGetXvGNRpCi_Y6B6Ozirzz/view?usp=drive_link | 63149/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000871 | Paquímetro digital 0-200x 0,01mm | DIGIMESS | N/C | N/C | 0,01 mm | 62868/25 | 2025-02-19 | 12 | 2026-02-19 | -0,02 mm | Desvios medidos entre -0,02 e +0,02 mm. | 0,01 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (Mitutoyo), Cert: D10346/234, Val: 09/2026 | https://cdn.awsli.com.br/600x450/350/350652/produto/146804889/011904faf1.jpg | https://drive.google.com/file/d/1s8kBUTOYHtTWySISKax6ueTa2cYQpEg-/view?usp=drive_link | 62868/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000875 | Paquímetro digital 0-200x 0,01mm | KINGTOOLS | 502.150.BL | N/C | 0,01 mm | 63150/25 | 2025-03-11 | 12 | 2026-03-11 | -0,01 mm | Desvios medidos entre -0,01 e 0,00 mm. | 0,01 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (Mitutoyo), Cert: D10346/23, Val: 09/2026 | https://cdn.awsli.com.br/600x450/350/350652/produto/146804889/011904faf1.jpg | https://drive.google.com/file/d/1Pfa0VKTcfIeKJlENWuc3G106Z1hJ-xpz/view?usp=drive_link | 63150/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003864 | Paquímetro Profundidade 0-300x 0,05mm | DIGIMESS | 527-203 | 24707008 | 0,05 mm | 65176/25 | 2025-07-04 | 12 | 2026-07-04 | 0,00 mm | Todos os desvios foram 0,00 mm. | 0,01 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (Mitutoyo), Cert: D10346/23, Val: 09/2026 | https://www.mitutoyo.com.br/media/catalog/product/5/2/527-203_2_jpg.webp | https://drive.google.com/file/d/1ia4AcLE_s__b7BJJr7v5sjp-laJaVhbb/view?usp=drive_link | 65176/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003863 | Paquímetro Universal 0-150x 0,02mm | SATA | ST9150150 | N/C | 0,02 mm | 65181/25 | 2025-07-04 | 12 | 2026-07-04 | 0,00 mm | Todos os desvios foram 0,00 mm. | 0,01 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (FEINMESS), Cert: D10346/234, Val: 09/2026 | https://casajnakao.vteximg.com.br/arquivos/ids/164552-1000-1000/034494_1.jpg?v=636758965933670000 | https://drive.google.com/file/d/19dyBK_rsfdrsTYekg8z9WPBkPsIknuY9/view?usp=drive_link | 65181/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003860 | Paquímetro Universal 0-150x 0,02mm | SATA | ST9150150 | N/C | 0,02 mm | 65184/25 | 2025-07-04 | 12 | 2026-07-04 | 0,00 mm | Todos os desvios foram 0,00 mm. | 0,01 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (FEINMESS), Cert: D10346/234, Val: 09/2026 | https://casajnakao.vteximg.com.br/arquivos/ids/164552-1000-1000/034494_1.jpg?v=636758965933670000 | https://drive.google.com/file/d/1-55psXZ3aZSJ0Xet_i2jgnBw2u9ZkF_M/view?usp=drive_link | 65184/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003861 | Paquímetro Universal 0-150x 0,02mm | SATA | ST9150150 | N/C | 0,02 mm | 65183/25 | 2025-07-04 | 12 | 2026-07-04 | 0,00 mm | Todos os desvios foram 0,00 mm. | 0,01 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (Mitutoyo), Cert: D10346/234, Val: 09/2026 | https://cdn2.solojavirtual.com/loja/arquivos_loja/57226/Fotos/thumbs3/produto_Foto1_12203571.png?cache=20220916103940 | https://drive.google.com/file/d/1o1sTc8KC7MUXbeTv2mH0OMc0Y8QNJ6-6/view?usp=drive_link | 65183/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003862 | Paquímetro Universal 0-150x 0,02mm | SATA | ST9150150 | N/C | 0,02 mm | 65175/25 | 2025-07-04 | 12 | 2026-07-04 | 0,00 mm | Todos os desvios foram 0,00 mm. | 0,01 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (Mitutoyo), Cert: D10346/234, Val: 09/2026 | https://cdn2.solojavirtual.com/loja/arquivos_loja/57226/Fotos/thumbs3/produto_Foto1_12203571.png?cache=20220916103940 | https://drive.google.com/file/d/15krf4Jhc_zN8HsGHbSkuFUMTUslTW21F/view?usp=drive_link | 65175/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002059 | Paquímetro universal 0-150x 0,05mm | MITUTOYO | 530-10Br | N/C | 0,05 mm | 65464/25 | 2025-07-23 | 12 | 2026-07-23 | -0,01 mm | Desvios externos entre -0,01 e 0,00 mm; internos entre 0,00 e +0,01 mm. | 0,01 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (Mitutoyo), Cert: D10346/23, Val: 09/2026 | https://img.irroba.com.br/fit-in/800x800/filters:fill(fff):quality(80)/ritecaae/catalog/api/ritecaae_citelerp/5fb6d4a255904.jpg | https://drive.google.com/file/d/1OhmH-meGhYFycpCueP24SPzvGV_CI2Te/view?usp=drive_link | 65464/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002339 | Paquímetro universal 0-300mm | MITUTOYO | 530-115 | 10175025 | 0,05 mm | 63152/25 | 2025-03-11 | 12 | 2026-03-11 | 0,01 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,01 mm. | 0,01 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (Mitutoyo), Cert: D10346/23, Val: 09/2026 | https://luitex.vtexassets.com/arquivos/ids/158323/530115_1_LUITEX.jpg?v=637656651630470000 | https://drive.google.com/file/d/1LotbyQlZ3g9WBnJ7aqTTkbFRXxffraaT/view?usp=drive_link | 63152/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000889 | Paquímetro universal 0-300x 0,05mm | DIGIMESS | N/C | N/C | 0,05 mm | 65182/25 | 2025-05-28 | 12 | 2026-05-28 | 0,01 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,01 mm. | 0,01 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (escalonado), resolução, repetitividade e paralelismo, com k=2. | Padrão Escalonado (Mitutoyo), Cert: D10346/23, Val: 09/2026 | https://cdn2.solojavirtual.com/loja/arquivos_loja/57226/Fotos/thumbs3/produto_Foto1_12203571.png?cache=20220916103940 | https://drive.google.com/file/d/1CcVHr4hLxOG9PWd8mnuuWpCpWNTpybYJ/view?usp=drive_link | 65182/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 001411 | Régua de fio 500 mm (RÉGUA DE LUZ) | DIGIMESS | N/C | N/C | N/A | 65699/25 | 2025-08-01 | 12 | 2026-08-01 | 4 µm | Desvios medidos entre 0 e +4 µm. | 5 µm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, comparador, desempeno), método e instrumento, com k=2. | Blocos Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Comparador (Metrolog), Cert: D95641/23, Val: 08/2026; Desempeno (Pantec), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/222133/PESQ-20164_2.jpg?v=638596946679900000 | https://drive.google.com/file/d/1AvUP291sfSXHFzaoFdo7S_Z8L0fDY_Q0/view?usp=drive_link | 65699/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000908 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | DIGIMESS | N/C | 8819329 | 0,01 mm | 63167/25 | 2025-03-11 | 12 | 2026-03-11 | 2 µm | Desvios de indicação entre -4 e +5 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/23, Val: 09/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/431078/relogio_comparador_cap_0_10_mm_graduacao_0_01mm_32728_1_a79332830d47b05adbc620a726d4d523_20231031181203.jpg | https://drive.google.com/file/d/10TXd_5qz_3iFkntU3hWLKvShMdKx-M_F/view?usp=drive_link | 63167/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 001895 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | DIGIMESS | N/C | N/C | 0,01 mm | 63166/25 | 2025-03-11 | 12 | 2026-03-11 | 2 µm | Desvios de indicação entre -13 e 0 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/23, Val: 09/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/431078/relogio_comparador_cap_0_10_mm_graduacao_0_01mm_32728_1_a79332830d47b05adbc620a726d4d523_20231031181203.jpg | https://drive.google.com/file/d/1uQugKxw3_iXVOgTKVfyKl8AxYqKQOG5Q/view?usp=drive_link | 63166/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002102 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | DIGIMESS | N/C | 1571 | 0,01 mm | 63168/25 | 2025-03-11 | 12 | 2026-03-11 | 2 µm | Desvios de indicação entre -15 e +6 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/23, Val: 09/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/431078/relogio_comparador_cap_0_10_mm_graduacao_0_01mm_32728_1_a79332830d47b05adbc620a726d4d523_20231031181203.jpg | https://drive.google.com/file/d/14Vze1zUZFHpKnb0gYQAajfCVVL3z8468/view?usp=drive_link | 63168/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002262 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | DIGIMESS | N/C | 8320720 | 0,01 mm | 65166/25 | 2025-07-04 | 12 | 2026-07-04 | 1 µm | Desvios de indicação entre -5 e +6 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/23, Val: 09/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/431078/relogio_comparador_cap_0_10_mm_graduacao_0_01mm_32728_1_a79332830d47b05adbc620a726d4d523_20231031181203.jpg | https://drive.google.com/file/d/1gOTZv6XrBDbFx392_aoqpUePTJJsufaD/view?usp=drive_link | 65166/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002298 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | DIGIMESS | N/C | 233 | 0,01 mm | 65698/25 | 2025-08-01 | 12 | 2026-08-01 | 2 µm | Desvios de indicação entre -11 e 0 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/24, Val: 09/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/431078/relogio_comparador_cap_0_10_mm_graduacao_0_01mm_32728_1_a79332830d47b05adbc620a726d4d523_20231031181203.jpg | https://drive.google.com/file/d/1ubAi8bISQFgdvQDjKdKjHnP4dvrLsVZS/view?usp=drive_link | 65698/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002302 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | DIGIMESS | 2045S | RLN126 | 0,01 mm | 65631/25 | 2025-07-29 | 12 | 2026-07-29 | 2 µm | Desvios medidos entre 0 e 2 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio (Mitutoyo), Cert: D9660/23, Val: 09/2026 | https://th.bing.com/th/id/R.ee89ed3b05f644a5601e964ee9f6a450?rik=Sl0hHEdkU8wxmQ&pid=ImgRaw&r=0 | https://drive.google.com/file/d/1819GbENVjCMybkb5t9vuNpkLndNLlLo9/view?usp=drive_link | 65631/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002574 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | DIGIMESS | N/C | 8107 | 0,01 mm | 66495/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 2 µm | Desvios de indicação entre -10 e +4 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/24, Val: 09/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/431078/relogio_comparador_cap_0_10_mm_graduacao_0_01mm_32728_1_a79332830d47b05adbc620a726d4d523_20231031181203.jpg | https://drive.google.com/file/d/1VirVbld7JIGJRiV_TSSCr0khrcZVgOUK/view?usp=drive_link | 66495/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003856 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | DIGIMESS | N/C | B734786 | 0,01 mm | 63163/25 | 2025-03-11 | 12 | 2026-03-11 | 2 µm | Desvios de indicação entre -12 e +13 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/23, Val: 09/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/431078/relogio_comparador_cap_0_10_mm_graduacao_0_01mm_32728_1_a79332830d47b05adbc620a726d4d523_20231031181203.jpg | https://drive.google.com/file/d/1PSE34h_RZlnskyJU_5s1ueQQvf3qjuHg/view?usp=drive_link | 63163/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000089 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | ZAAS | REF:03,001 | 202485 | 0,01 mm | 64255/25 | 2025-05-06 | 12 | 2026-05-06 | 3 µm | Desvios de indicação entre -4 e +5 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/23, Val: 09/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174089-800-auto?v=635984967965370000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1KkRcMPFlj740g4X-ynVMLkb2Shu7gI6v/view?usp=drive_link | 64255/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000090 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | ZAAS | REF:03,001 | 209862 | 0,01 mm | 64103/25 | 2025-05-06 | 12 | 2026-05-06 | 1 µm | Desvios de indicação entre -9 e +1 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/23, Val: 09/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174089-800-auto?v=635984967965370000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1x8NKX9RDDrhQbYpzLUT_Vg6QDms_yvSE/view?usp=drive_link | 64103/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000091 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | ZAAS | REF:03,001 | 200432 | 0,01 mm | 64104/25 | 2025-05-06 | 12 | 2026-05-06 | 1 µm | Desvios de indicação entre -6 e 0 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/23, Val: 09/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174089-800-auto?v=635984967965370000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/17fXpp9DLy7IuvTOk_j0QZlxK2rw8Wu7c/view?usp=drive_link | 64104/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000092 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | ZAAS | REF:03,001 | 202872 | 0,01 mm | 64105/25 | 2025-05-06 | 12 | 2026-05-06 | 3 µm | Desvios de indicação entre -14 e 0 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/24, Val: 09/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174089-800-auto?v=635984967965370000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1uODCXmGlRENmi8PI9DDySq1tzSrwgRbD/view?usp=drive_link | 64105/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000093 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | ZAAS | REF:03,001 | 204058 | 0,01 mm | 64106/25 | 2025-05-06 | 12 | 2026-05-06 | 2 µm | Desvios de indicação entre -8 e 0 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/24, Val: 09/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174089-800-auto?v=635984967965370000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1NGOFh51g8wb4_rgygIwAFgGksUwsK_xp/view?usp=drive_link | 64106/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000094 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | ZAAS | REF:03,001 | 204112 | 0,01 mm | 64107/25 | 2025-05-06 | 12 | 2026-05-06 | 1 µm | Desvios de indicação entre -11 e +3 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/23, Val: 09/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174089-800-auto?v=635984967965370000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1EXIwSxUcAwCe0lpy7VPW8534Vox076qI/view?usp=drive_link | 64107/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000095 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | ZAAS | REF:03,001 | 200478 | 0,01 mm | 64108/25 | 2025-05-06 | 12 | 2026-05-06 | 2 µm | Desvios de indicação entre -7 e +8 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D966/23, Val: 09/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174089-800-auto?v=635984967965370000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1BaRyX3pVIFDnryufFmwY-4dD0cmHpbRj/view?usp=drive_link | 64108/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000096 | Relógio comparador 0-10x 0,01mm | ZAAS | REF:03,001 | 204188 | 0,01 mm | 64109/25 | 2025-05-06 | 12 | 2026-05-06 | 3 µm | Desvios de indicação entre -25 e +8 µm. | 0,003 mm | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador de relógio), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Relógio Comparador (Mitutoyo), Cert: D9660/23, Val: 09/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174089-800-auto?v=635984967965370000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1Ao2pDLuL2Fd-Ifmwf4_ITiiH1SRWJWcr/view?usp=drive_link | 64109/25
#VALUE! | Micromile | HBS 002303 | Rugosímetro | Time | TR100 | 2747 | 0,01 µm | 0009/25-02 | 2025-01-27 | 12 | 2026-01-27 | 0,00 µm | As médias medidas (Ra=0,95µm, Rz=2,90µm) foram idênticas às do padrão. | 0,02 µm | APROVADO | Incerteza padronizada combinada multiplicada por k=2. | Padrão de Rugosidade (Mahr), ID: MREF-031, Cert: 14964.1 (SOCIESC), Val: 12/2025 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/489224/rugosimetro_ra_rz_mede_0_05_a_10_m_calibracao_externa_tr_100_time_426_1_20161206105929.jpg | https://drive.google.com/file/d/1NzvQtbYFevZLTTbsCGvYTyx9-NnxWXAj/view?usp=drive_link | 0009/25-02
#VALUE! | Micromile | HBS 002329 | Rugosímetro | Time | TR200 | 5394 | 0,01 µm | 0009/25-03 | 2025-01-27 | 12 | 2026-01-27 | 0,00 µm | As médias medidas (Ra=0,95µm, Rz=2,90µm, Rmax=3,30µm) foram idênticas às do padrão. | 0,02 µm | APROVADO | Incerteza padronizada combinada multiplicada por k=2. | Padrão de Rugosidade (Mahr), ID: REF-031, Cert: 14964.1 (SOCIESC), Val: 12/2025 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/489224/rugosimetro_digital_portatil_tr_200_time_319_1_20161130133540.jpg | https://drive.google.com/file/d/1D3MonqQCVJls2Ebc9el5Alc6EmlbNPiE/view?usp=drive_link | 0009/25-03
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 001590 | Termo higrômetro digital -10°C á 50°C | MEDTEC | N/C | N/C | 0,1 °C | 62295/25 | 2025-01-15 | 12 | 2026-01-15 | 1,0 °C | Desvios de temperatura medidos entre +0,8 e +1,0 °C. | 2,1 °C | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (controlador de temp.), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Controlador de temperatura (MINIPA), Cert: 08.36.12.002.732338/22, Val: 09/2025 | https://b3259214.smushcdn.com/3259214/wp-content/uploads/2018/03/termometro-infravermelho.med300.png?lossy=1&strip=1&webp=1 | https://drive.google.com/file/d/1UvRknE-RKH-NadUVBm5BFhlPJFUwWOLM/view?usp=drive_link | 62295/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002853 | Termo higrômetro digital -10°C á 50°C | MINIPA | N/C | N/C | 0,1 °C | 63429/25 | 2025-03-28 | 12 | 2026-03-28 | 2,0 °C | Desvios de temperatura medidos entre -0,9 e +2,0 °C. | 2,1 °C | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (controlador de temp.), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Controlador de temperatura (MINIPA), Cert: 08.36.12.002.732338/22, Val: 09/2025 | https://teky.s3.sa-east-1.amazonaws.com/products/7724/5f65b53b-baa7-5da0-8187-bec60ccb4746.jpg | https://drive.google.com/file/d/1yybi-gJwPSqC9ZGrjGC2bAgBEY-Zwuzd/view?usp=drive_link | 63429/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003103 | Termo higrômetro digital -10°C á 50°C | INSTRUTHERM | N/C | N/C | 0,1 °C | 64070/25 | 2025-04-30 | 12 | 2026-04-30 | -4,0 °C | Desvios medidos entre -4,0 e -0,1 °C. | 2,1 °C | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (controlador de temp.), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Controlador de temperatura (MINIPA), Cert: 08.36.12.002.732338/22, Val: 09/2025 | https://www.pce-instruments.com/portugues/slot/15/artimg/large/pce-instruments-termohigr%C3%B4metro-pce-555-5941147_2739587.webp | https://drive.google.com/file/d/1_3FFMIXedbT8LOZ4D4I3ajoA1opdzUkK/view?usp=drive_link | 64070/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003792 | Termo higrômetro digital -10°C á 50°C | INSTRUTHERM | N/C | N/C | 0,1 °C | 64070/25 | 2025-04-30 | 12 | 2026-04-30 | -4,0 °C | Desvios medidos entre -4,0 e -0,1 °C. | 2,1 °C | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (controlador de temp.), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Controlador de temperatura (MINIPA), Cert: 08.36.12.002.732338/22, Val: 09/2025 | https://www.pce-instruments.com/portugues/slot/15/artimg/large/pce-instruments-termohigr%C3%B4metro-pce-555-5941147_2739587.webp | https://drive.google.com/file/d/1_3FFMIXedbT8LOZ4D4I3ajoA1opdzUkK/view?usp=drive_link | 64070/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003911 | Termo higrômetro digital -10°C á 50°C | TEMPERATURE | HTC1 | N/C | 0,1 °C | 65448/25 | 2025-07-22 | 12 | 2026-07-22 | 3,0 °C | Desvios de temperatura medidos entre -1,6 e +3,0 °C. | 2,1 °C | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (controlador de temp.), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Controlador de temperatura (MINIPA), Cert: 08.36.12.002.732338/22, Val: 09/2025 | https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_2X_856578-MLB52659766962_112022-P.webp | https://drive.google.com/file/d/1D1lNKXv-ZtOugRKcXFbFXjDdX1F-bliX/view?usp=drive_link | 65448/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003912 | Termo higrômetro digital -10°C á 50°C | TEMPERATURE | HTC1 | N/C | 0,1 °C | 65447/25 | 2025-07-22 | 12 | 2026-07-22 | 4,0 °C | Desvios de temperatura medidos entre -2,9 e +4,0 °C. | 2,1 °C | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (controlador de temp.), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Controlador de temperatura (MINIPA), Cert: 08.36.12.002.732338/22, Val: 09/2025 | https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_2X_856578-MLB52659766962_112022-P.webp | https://drive.google.com/file/d/1IKxlQkrRqG2ol-64t5hSL4tKmvteVHvG/view?usp=drive_link | 65447/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003884 | Termo higrômetro digital -50°C á 70°C | MINIPA | MT-241 | 4472449 | 0,1 °C | 65178/25 | 2025-07-04 | 12 | 2026-07-04 | -3,0 °C | Desvios medidos entre -3,0 e -0,5 °C. | 2,1 °C | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (controlador de temp.), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Controlador de temperatura (MINIPA), Cert: 08.36.12.002.732338/22, Val: 09/2025 | https://www.comercialgoncalves.com.br/doutor/uploads/2/produtos/2025/06/cover-relogio-termo-higrometro-digital-interno-externo-modelo-mt-241-53a07315db.png | https://drive.google.com/file/d/1nuoSrmLTSeyrb1LGQgqyu2FOcY32CJJO/view?usp=drive_link | 65178/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003885 | Termo higrômetro digital -50°C á 70°C | MINIPA | MT-241 | 4472458 | 0,1 °C | 65177/25 | 2025-07-04 | 12 | 2026-07-04 | -4,0 °C | Desvios medidos entre -4,0 e -0,4 °C. | 2,1 °C | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (controlador de temp.), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Controlador de temperatura (MINIPA), Cert: 08.36.12.002.732338/22, Val: 09/2025 | https://www.comercialgoncalves.com.br/doutor/uploads/2/produtos/2025/06/cover-relogio-termo-higrometro-digital-interno-externo-modelo-mt-241-53a07315db.png | https://drive.google.com/file/d/1Grp8hNJiCG-hFfGj9go2_pL2ng91KN7d/view?usp=drive_link | 65177/25
#VALUE! | Laboratório B&P | JAG 000052 | Termohigrometro Digital Portátil C/ Sonda | Exbom | TH-2611 | N/C | 0,1 °C / 1% UR | 1063 | 2025-04-10 | 12 | 2026-04-10 | -2% | Desvios: Temp IN -0,1°C; Temp OUT -0,5°C; Umidade -2%. | 2% | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (termohigrometro digital), método e instrumento, com k=2. | Termohigrometro Digital (L-1038), Cert Nº 2500542, Val: 03/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_881589-MLA80404241830_112024-O.webp | https://drive.google.com/file/d/1Y2OzH7OO0ICz5Ga3moPfjESZwWvAf0yA/view?usp=drive_link | 1063
#VALUE! | Laboratório B&P | JAG 000053 | Termohigrometro Digital Portátil C/ Sonda | Exbom | TH-2690 | N/C | 0,1 °C / 1% UR | 1062 | 2025-04-10 | 12 | 2026-04-10 | -4% | Desvios: Temp IN -0,6°C; Temp OUT -0,2°C; Umidade -4%. | 2% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (termohigrometro digital), método e instrumento, com k=2. | Termohigrometro Digital (L-1038), Cert Nº 2500542, Val: 03/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_881589-MLA80404241830_112024-O.webp | https://drive.google.com/file/d/1FapDoRGKdpbViPV-xDUQPuZKDqAONdn2/view?usp=drive_link | 1062
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000797 | Termômetro Bi metálico 0°a 650°C | ASTA | N/C | N/C | 1 °C | 61796/24 | 2024-12-06 | 12 | 2025-12-06 | 0,8 °C | Desvios medidos entre -0,6 e +0,8 °C. | 1,5 °C | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (termômetro digital), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Termômetro padrão digital termopar tipo J (IOPE), Cert: E11517/23, Val: 09/2026 | https://proativoparts.com/wp-content/uploads/2023/06/4-3.jpg | https://drive.google.com/file/d/13Ox4v_ovxYV7sY6b1NgGTQt58Z9U0EOq/view?usp=drive_link | 61796/24
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003865 | Termômetro infravermelho 50°a 800°C | MINIPA | MT-350A | N/C | 0,1 °C | 65186/25 | 2025-07-04 | 12 | 2026-07-04 | -0,6 °C | Desvios medidos entre -0,6 e -0,3 °C. | 1,5 °C | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (termômetro digital), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Termômetro padrão digital termopar tipo J (IOPE), Cert: E11517/23, Val: 09/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/1158281/termometro_digital_infravermelho_50_800c_mt350a_minipa_651_3_4e00f1843f436caf07411cc5b859e85d.jpg | https://drive.google.com/file/d/1h2O7eddNtJe6iXycXCZxDEEpBci0gvOQ/view?usp=drive_link | 65186/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003866 | Termômetro infravermelho 50°a 800°C | MINIPA | MT-350A | N/C | 0,1 °C | 65185/25 | 2025-07-04 | 12 | 2026-07-04 | -1,0 °C | Desvios medidos entre -1,0 e -0,7 °C. | 1,5 °C | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (termômetro digital), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Termômetro padrão digital termopar tipo J (IOPE), Cert: E11517/23, Val: 09/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/1158281/termometro_digital_infravermelho_50_800c_mt350a_minipa_651_3_4e00f1843f436caf07411cc5b859e85d.jpg | https://drive.google.com/file/d/11OdD4RzQIomCQNvapln-ddkrWFxxKim9/view?usp=drive_link | 65185/25
#VALUE! | MOURA Instrumentos de Medição | JAG 000051 | Termômetro Infravermelho digital | NJTY | T 400 -50 a 400 | Não consta | 0,1 °C | 25424-38 | 2025-04-23 | 12 | 2026-04-23 | 0,1 °C | Desvios medidos entre 0,0 e +0,1 °C. | 0,5 °C | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (medidor de temp digital), método e instrumento, com k≈2. | Medidor de temperatura digital LB02 (MI-05), Cert: LT - 425 705, Val: 01/03/2026 | https://img.olx.com.br/images/62/623500687871592.jpg | https://drive.google.com/file/d/1Na6Js8xhrHId1ntgIyKeFurtiU81sFYn/view?usp=drive_link | 25424-38
#VALUE! | HEPTA Instrumentos | JAG 000050 | Termômetro Laser IR | CEM | DT-8866 | 240604374 | 0,1 °C | 19582-4HI | 2025-03-28 | 12 | 2026-03-28 | -0,4 °C | Desvios medidos entre -0,4 e +0,3 °C. | 1,73 °C | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (termômetro de precisão, corpo negro), método e instrumento, com k=2. | Termômetro de alta precisão, Cert: ABSI N° CAL – 241753/24, Val: 09/2026; Calibrador de Corpo Negro, Cert: 202141864 | https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_908675-MLU76135625633_052024-O.webp | https://drive.google.com/file/d/1TFZsYT0ABfTelrY7DbrOBvBghDfqEc_9/view?usp=drive_link | 19582-4HI
#VALUE! | STANDARD Calibração | HBS 000653 | Terrômetro Digital | MEGABRAS | EM 4055 | OG 7187 L | Múltipla | 20250157/HBS000653 | 2025-03-06 | 12 | 2026-03-06 | 2,1 Ω | Erros (Tendência) medidos entre 0,002 Ω e 2,1 Ω. | 0,6 Ω | REPROVADO | Incerteza padrão multiplicada por k≈2 (t-Student) para ~95%. | Multicalibrador Cappo 100 (ECIL), Cert: 6340/23; Multímetro Padrão (FLUKE), Cert: PTT-404140268 | https://i.ytimg.com/vi/XWOUaTCDCGg/maxresdefault.jpg | https://drive.google.com/file/d/1ERiOB1VZSWyybGMOpBtOu33okORIg9kv/view?usp=drive_link | 20250157/HBS000653
#VALUE! | STANDARD Calibração | HBS 000654 | Terrômetro Digital | MINIPA | MTR-1522 | HBS 000654 | Múltipla | 20250157/HBS000654 | 2025-02-18 | 12 | 2026-02-18 | 1,2 Ω | Erros (Tendência) medidos entre 0,002 Ω e 1,2 Ω. | 0,6 Ω | REPROVADO | Incerteza padrão multiplicada por k≈2 (t-Student) para ~95%. | Multicalibrador Cappo 100 (ECIL), Cert: 6340/23; Multímetro Padrão (FLUKE), Cert: PTT-404136960 | https://www.minipa.com.br/media/djcatalog2/images/item/0/mtr-1522_f.png | https://drive.google.com/file/d/10KJTAQjK7ro05HS2EaKp9usB0zyErf9O/view?usp=drive_link | 20250157/HBS000654
#VALUE! | STANDARD Calibração | HBS 000656 | THDL (Termo-higro-decibelímetro-luxímetro) | IMPAC | IP-410 | 7095327 | Múltipla | HBS00065610123 | 2025-05-22 | 12 | 2026-05-22 | -205 lux | Erros: Lux (-205), Temp (-1.78°C), Umid (-1.9%), dB (-0.5dB). | Múltipla | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões, método e instrumento, com k≈2. | Termopar (6341/23); Multicalibrador (5815/25); Termohigrometro (1003660); Luxímetro (9412/24R); Calibrador Acústico (9546/24R) | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/1248315/dt_8820_termo_higro_decibelimetro_luximetro_241_1_768ae8eba35fab85c3c415bc124af79e.png | https://drive.google.com/file/d/1yISJlhvTGa3d4RURE_vHz5sytuCwTZ-F/view?usp=drive_link | HBS00065610123
#VALUE! | SOUZAENGENHARIA | HBS 001416 | Torquímetro Analógico 1" 750-2000 N.M. | Gedore | Dremo meter | HBS001416 | N/A | ADH004/2025 | 2025-08-21 | 12 | 2026-08-21 | 18,6 N.m | Desvios medidos entre 15,6 e 18,6 N.m. | 3,1 N.m | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k≈2. | Calibrador Torq (PSE-0014), Cert: 3Y57K421, Val: 21/12/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/469103/torquimetro_de_estalo_com_encaixe_de_1_750_a_2000_nm_8564_0_gedore_120568_1_32ce6ae3d5ce780407cfba0d190827ba.png | https://drive.google.com/file/d/1MzVJQEFLNRuFdexc8ymzpYpBRCexVsu5/view?usp=drive_link | ADH004/2025
#VALUE! | SOUZAENGENHARIA | HBS 002490 | Torquímetro Analógico 1" 750-2000 N.M. | KBD | N/C | HBS002490 | N/A | ADH001/2025 | 2025-08-21 | 12 | 2026-08-21 | 19,1 N.m | Desvios medidos entre 10,9 e 19,1 N.m. | 3,1 N.m | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k≈2. | Calibrador Torq (PSE-0014), Cert: 3Y57K421, Val: 21/12/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/189649-800-auto?v=636964760862400000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1fJA_iOtRAMC7d_4kit6lKwjcuMzhMAwb/view?usp=drive_link | ADH001/2025
#VALUE! | SOUZAENGENHARIA | HBS 002491 | Torquímetro Analógico 1" 750-2000 N.M. | KBD | N/C | HBS002491 | N/A | ADH002/2025 | 2025-08-21 | 12 | 2026-08-21 | 22,8 N.m | Desvios medidos entre 12,0 e 22,8 N.m. | 3,0 N.m | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k≈2. | Calibrador Torq (PSE-0014), Cert: 3Y57K421, Val: 21/12/2026 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/189649-800-auto?v=636964760862400000&width=800&height=auto&aspect=true | https://drive.google.com/file/d/1buVZ1qpnwUiR5koROWPWm89ExZhorpKK/view?usp=drive_link | ADH002/2025
#VALUE! | SOUZAENGENHARIA | HBS 002585 | Torquímetro Analógico 1" 750-2000 N.M. | Gedore | Dremo meter | HBS002585 | N/A | ADH003/2025 | 2025-08-21 | 12 | 2026-08-21 | 22,8 N.m | Desvios medidos entre 18,1 e 22,8 N.m. | 4,2 N.m | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k≈2. | Calibrador Torq (PSE-0014), Cert: 3Y57K421, Val: 21/12/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/469103/torquimetro_de_estalo_com_encaixe_de_1_750_a_2000_nm_8564_0_gedore_120568_1_32ce6ae3d5ce780407cfba0d190827ba.png | https://drive.google.com/file/d/1dqTMB3QWzsVKYUAaTkwSVwu_p6jWd6XT/view?usp=drive_link | ADH003/2025
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 000556 | Torquímetro de estalo 10-150 Nm | WAFT | 6212 | N/C | 0,05 Nm | 64284/25 | 2025-05-15 | 12 | 2026-05-15 | 1.83% | Desvios medidos entre 0,00% e 1,83%. | 1.5% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de torque (WINCEL), Cert: 30760/23-FD/SP, Val: 11/2026 | https://cdn.awsli.com.br/1194/1194469/produto/77452997/77a4b8d340.jpg | https://drive.google.com/file/d/13tdkCm3O7mzkxYWlpWgHSKwhpC8fqRK8/view?usp=drive_link | 64284/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002336 | Torquímetro de estalo 1-25 Nm | ENGIOTORQUE | N/C | N/C | 0,2 Nm | 64283/25 | 2025-05-13 | 12 | 2026-05-13 | 2.91% | Desvios medidos entre 1,11% e 2,91%. | 1.5% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de torque (WINCEL), Cert: 30760-23-FD/SP, Val: 11/2026 | https://cdn.awsli.com.br/300x300/2706/2706610/produto/293295540/torquimetro-1-4-4n30bqloic.jpg | https://drive.google.com/file/d/1wZyrZ30aVJNmka3eC1VNhIWxhTnaK9WR/view?usp=drive_link | 64283/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003195 | Torquímetro de estalo 150-750 Nm | GEDORE | 4550-75 | N/C | 0,20Nm | 65157/25 | 2025-07-03 | 12 | 2026-07-03 | 1.9% | Desvios medidos entre 0,05% e 1,9%. | 1.5% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de torque (WINCEL), Cert: 24972/23-FD/SP, Val: 09/2026 | https://delupo.vtexassets.com/arquivos/ids/209183/51257_05.jpg?v=638355004375970000 | https://drive.google.com/file/d/1qUivEjvdLSKiwcDL5wV3JEemiKYyef6O/view?usp=drive_link | 65157/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002078 | Torquímetro de estalo 200-1000 Nm | KING TONY | 34662-3DG | N/C | 0,20 Nm | 65697/25 | 2025-08-01 | 12 | 2026-08-01 | 1.49% | Desvios medidos entre 0,21% e 1,49%. | 1.5% | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de torque (WINCEL), Cert: 24972/23-FD/SP, Val: 09/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/984355/torquimetro_de_estalo_3_4_200_1000nm_king_tony_34662_3dg_2385_1_37af05e72f0115caa94aed767323b8ff.jpg | https://drive.google.com/file/d/1mU06oc0gRqUSnm4HuHyAeKOwYj_omf-t/view?usp=drive_link | 65697/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003151 | Torquímetro de estalo 20-100N.m. | TORCOFIX-FS | 41001-01 | N/C | 0,05 Nm | 65156/25 | 2025-07-03 | 12 | 2026-07-03 | 1.89% | Desvios medidos entre 0,88% e 1,89%. | 1.5% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de torque digital (WINCEL), Cert: 30760/23 FD/SP, Val: 11/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/308619/torquimetro_de_estalo_torcofix_se_enc_14_x_18_40_a_200_nm_30_150_lbf_pe_4201_01_gedore_4130_1_20180105165925.jpg | https://drive.google.com/file/d/1-5M4-uV5HYON0fuk8IhT1Zj-xHNHhhAK/view?usp=drive_link | 65156/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002077 | Torquímetro de estalo 20-200 Nm | TOPTUL | ANAM1620 | NA0077 | 0,05 Nm | 64286/25 | 2025-05-13 | 12 | 2026-05-13 | 1.26% | Desvios medidos entre 0,42% e 1,26%. | 1.5% | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de torque (WINCEL), Cert: 30760/23-FD/SP, Val: 11/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/51WtGYTsD3L.jpg | https://drive.google.com/file/d/1LLKun1dnOn5RvND4yIJmJ1Z0QRV2Dl8B/view?usp=drive_link | 64286/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002073 | Torquímetro de estalo 20-200N.m | N/C | Torcoflex 3550-20 | E046078 | 0,05Nm | 64287/25 | 2025-05-13 | 12 | 2026-05-13 | 1.85% | Desvios medidos entre 0,76% e 1,85%. | 1.5% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de torque (WINCEL), Cert: 30760/23-FD/SP, Val: 11/2026 | https://assets-luizmella.egondola.app/v1/pro_3672_m.jpg | https://drive.google.com/file/d/1ohQm7tIHQp2a1e65xjLswGv8bAxe4SX2/view?usp=drive_link | 64287/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 001100 | Torquímetro de estalo 70-350Nm | TQ.ACTION | T-250 | N/C | 0,2 Nm | 64285/25 | 2024-04-16 | 12 | 2025-04-16 | 1.97% | Desvios medidos entre 0,00% e 1,97%. | 1.5% | REPROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de Torque Digital (WINCEL), Cert: 30760-23-FD/SP, Val: 11/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/1080721/90_torquimetro_de_estalo_70_350nm_encaixe_1_2_mtx_1597_3_0267039c149dc9e6bbbde6f75caab057.png | https://drive.google.com/file/d/1qVSjFvQXcdr0WQwkXK6VvxeYy4SCrUVB/view?usp=drive_link | 64285/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003434 | Torquímetro de estalo 70-350Nm | NOL | N/C | N/C | 0,2 Nm | 66523/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0.9% | Desvios medidos entre 0,40% e 0,90%. | 1.5% | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de torque (WINCEL), Cert: 30760-23-FD/SP, Val: 11/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/431078/torquimetro_de_estalo_102_407mn_3_4_noll_1635529_1_ce967f6c1579dfa9df28f1b3c9b09a4c.jpg | https://drive.google.com/file/d/1l7zZXQeZBOLzWEHo-WRc7LrUQqva-5c6/view?usp=drive_link | 66523/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003888 | Torquímetro de estalo 750-2000 Nm | GEDORE | N/C | 9226020 | 0,20 Nm | 65079/25 | 2025-07-01 | 12 | 2026-07-01 | 1.07% | Desvios medidos entre 0,20% e 1,07%. | 1.5% | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de torque (WINCEL), Cert: 24972/23-FD/SP, Val: 09/2026; Pesos Padrão, Cert: WL2177/24 e WL2178/24, Val: 11/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/469103/torquimetro_de_estalo_com_encaixe_de_1_750_a_2000_nm_8564_0_gedore_120568_1_32ce6ae3d5ce780407cfba0d190827ba.png | https://drive.google.com/file/d/1ZgdAfVEylXUSB2HtZZHXA6lBusFtFETx/view?usp=drive_link | 65079/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 001891 | Torquímetro de estalo 80-400 Nm | GEDORE | DMSE400 | N/C | 0,2 Nm | 64050/25 | 2025-04-30 | 12 | 2026-04-30 | 1.23% | Desvios medidos entre 0,00% e 1,23%. | 1.5% | APROVADO | Combinação das incertezas do padrão (calibrador), resolução, repetitividade e histerese do instrumento, com k=2. | Calibrador de torque (WINCEL), Cert: 30760-23-FD/SP, Val: 11/2026 | https://gedore.com.br/userfiles/images/3e2638030fbe27fccd6db52ab01c86bb.jpg | https://drive.google.com/file/d/16Zr1s1qukAE345Cdgonf02fN7c67A7ZQ/view?usp=drive_link | 64050/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 001126 | Transferidor de graus 0-180°x1° | PROTACTOR | N/C | N/C | 1° | 61777/24 | 2024-12-06 | 12 | 2025-12-06 | 16' | Erros medidos entre -9' (na posição 89° 51') e +16' (na posição 180° 16'). | 30" (0,5') | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, transferidor), método e instrumento, com k=2. | Desempeno (Pantec), Cert: 60704/24; Esquadro (Pantec), Cert: 01.33.../22; Transferidor digital (Pantec), Cert: D11367/22 | https://a-static.mlcdn.com.br/%7Bw%7Dx%7Bh%7D/transferidor-de-grau-0-180-graus-aco-inox-4gp-eda/palaciodasferramentas/66240/8bea79206d6bfffbe738786384797020.jpeg | https://drive.google.com/file/d/1UCPlU6hqM58LDLfSXYlHRN9Ul7fwFU4N/view?usp=drive_link | 61777/24
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 001480 | Transferidor de graus 0-180°x1° | PROTACTOR | N/C | N/C | 1° | 61778/24 | 2024-12-06 | 12 | 2025-12-06 | 9' | Erros medidos entre -7' (na posição 89° 53') e +9' (na posição 0° 09'). | 30" (0,5') | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, transferidor), método e instrumento, com k=2. | Desempeno (Pantec), Cert: 60704/24; Esquadro (Pantec), Cert: 01.33.../22; Transferidor digital (Pantec), Cert: D11367/22 | https://a-static.mlcdn.com.br/%7Bw%7Dx%7Bh%7D/transferidor-de-grau-0-180-graus-aco-inox-4gp-eda/palaciodasferramentas/66240/8bea79206d6bfffbe738786384797020.jpeg | https://drive.google.com/file/d/12IE5ZPVfQ9QnHDNI1WfwpqsYAYAGrXVx/view?usp=drive_link | 61778/24
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003658 | Transferidor de graus 0-180°x1° | ZAAS | N/C | N/C | 1° | 62120/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 8' | Erros medidos entre -8' (na posição 89° 52') e +8' (na posição 90° 08'). | 30" (0,5') | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, transferidor), método e instrumento, com k=2. | Desempeno (Pantec), Cert: 60704/24; Esquadro (Pantec), Cert: 01.33.../22; Transferidor digital (Pantec), Cert: D11367/22 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174162/330001.jpg?v=635984969008330000 | https://drive.google.com/file/d/1R1gaJ0TTkkwHymdwRmYShshBd9vwpAfB/view?usp=drive_link | 62120/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003659 | Transferidor de graus 0-180°x1° | ZAAS | N/C | N/C | 1° | 62122/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 6' | Desvios de até +4' em 90° e ±6' em 180°. | 30" (0,5') | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, transferidor digital), método e instrumento, com k=2. | Desempeno (60704/24), Esquadro (01.33.../22), Transferidor Digital (D11367/22) | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174162/330001.jpg?v=635984969008330000 | https://drive.google.com/file/d/1cUJqhJbtB4H5k_JRYKxWrFVnAH3RsDb6/view?usp=drive_link | 62122/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003660 | Transferidor de graus 0-180°x1° | ZAAS | N/C | N/C | 1° | 62119/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 6' | Desvios de ±6' em 90° e ±4' em 180°. | 30" (0,5') | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, transferidor digital), método e instrumento, com k=2. | Desempeno (60704/24), Esquadro (01.33.../22), Transferidor Digital (D11367/22) | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174162/330001.jpg?v=635984969008330000 | https://drive.google.com/file/d/1aNTkwyHOmS3HjucOCOX9fKPz1UYKJFSz/view?usp=drive_link | 62119/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003661 | Transferidor de graus 0-180°x1° | ZAAS | N/C | N/C | 1° | 62121/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 6' | Desvios de ±6' em 90° e ±5' em 180°. | 30" (0,5') | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, transferidor digital), método e instrumento, com k=2. | Desempeno (60704/24), Esquadro (01.33.../22), Transferidor Digital (D11367/22) | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174162/330001.jpg?v=635984969008330000 | https://drive.google.com/file/d/10bVq36Y8_pDFSNWvcXAaKQp13rYCGErK/view?usp=drive_link | 62121/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003662 | Transferidor de graus 0-180°x1° | ZAAS | N/C | N/C | 1° | 62123/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 5' | Erros medidos entre -5' (na posição 89° 55') e +5' (na posição 90° 05'). | 30" (0,5') | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (desempeno, esquadro, transferidor), método e instrumento, com k=2. | Desempeno (Pantec), Cert: 60704/24; Esquadro (Pantec), Cert: 01.33.../22; Transferidor digital (Pantec), Cert: D11367/22 | https://tecnoferramentas.vtexassets.com/arquivos/ids/174162/330001.jpg?v=635984969008330000 | https://drive.google.com/file/d/1_XP0CersssUikqacQKYfkltGF7GzQrn9/view?usp=drive_link | 62123/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000116 | Trena à Laser 0-30m | DE WALT | DWNT77100CN | 38744 | 0,01 mm | 65700/25 | 2025-08-01 | 12 | 2026-08-01 | 0,78 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,78 mm. | 0,30 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição, trena, microscópio), método e instrumento, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23; Máquina de medição (Trimos), Cert: 58680/24; Trena de aço (Mitutoyo), Cert: ...932217/22; Microscópio (Holtermann), Cert: D04546/24 | https://img.irroba.com.br/fit-in/600x600/filters:fill(fff):quality(80)/broketto/catalog/dewalt/08432/trena-a-laser-30-metros-dwht77100-cn-dewalt-5.jpg | https://drive.google.com/file/d/1t4JfChLnd8E39pZ18CnBjAO3YGXwoQbf/view?usp=drive_link | 65700/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000119 | Trena à Laser 0-30m | BOSCH | GLM50-12LN | 521508301 | 0,01 mm | 65701/25 | 2025-08-01 | 12 | 2026-08-01 | 0,70 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,70 mm. | 0,30 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição, trena, microscópio), método e instrumento, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23; Máquina de medição (Trimos), Cert: 58680/24; Trena de aço (Mitutoyo), Cert: ...932217/22; Microscópio (Holtermann), Cert: D04546/24 | https://m.media-amazon.com/images/I/61xzlbTW9EL._AC_SY200_QL15_.jpg | https://drive.google.com/file/d/1MxEPtMF74TgXlulVdxCILtYQW0KE_PDB/view?usp=drive_link | 65701/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 002577 | Trena de aço 0-20000x 1,0mm | STARFER | N/C | N/C | 1,0 mm | 66516/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,13 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,13 mm. | 0,30 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição (Trimos), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://palaciodasferramentas.com.br/media/catalog/product/Y/Z/YZKOVEBAXANPEAWQPGPX.jpg?optimize=high&bg-color=255,255,255&fit=bounds&height=600&width=600&canvas=600:600 | https://drive.google.com/file/d/12I7A9ntk33Ig_EHjWaMlUJRnV6AhLFJP/view?usp=drive_link | 66516/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | HBS 003663 | Trena de aço 0-30000x 1,0mm | STARRETT | TS510-30M | EDP.66244 | 1,0 mm | 62113/25 | 2025-01-06 | 12 | 2026-01-06 | 0,19 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,19 mm. | 0,30 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição (Trimos), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://starrett.com.br/media/webp/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/r/trena-longa-de-aco-em-caixa-de-plastico-abs-kts510-30m-s-a-starrett-m_1_jpg.webp | https://drive.google.com/file/d/1HzuyQu_2G91Mb1-b6ieeaCJx-DORa1xp/view?usp=drive_link | 62113/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000143 | Trena de aço 0-3000x 1,0mm | LUFKIN | L510CMES | N/C | 1,0 mm | 66519/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,16 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,16 mm. | 0,20 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição (Trimos), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://lojaagrometal.fbitsstatic.net/img/p/trena-manual-3m-caixa-shelf-lufkin-l510cmes-88953/275499-1.jpg?w=400&h=400&v=no-change&qs=ignore | https://drive.google.com/file/d/1s6LOpiHkd5sc8B_jddjjHu5EnrZBcKot/view?usp=drive_link | 66519/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000166 | Trena de aço 0-3000x 1,0mm | LUFKIN | L510CMES | N/C | 1,0 mm | 66471/25 | 2025-09-03 | 12 | 2026-09-03 | 0,23 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,23 mm. | 0,20 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição (Trimos), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://lojaagrometal.fbitsstatic.net/img/p/trena-manual-3m-caixa-shelf-lufkin-l510cmes-88953/275499-1.jpg?w=400&h=400&v=no-change&qs=ignore | https://drive.google.com/file/d/1SGMOh8cn-VgeC5_uvxJZwaLu48jgnB06/view?usp=drive_link | 66471/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000141 | Trena de aço 0-5000mm | ROBUST | N/C | N/C | 1,0 mm | 66518/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,23 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,23 mm. | 0,20 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), método e instrumento, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição (Trimos), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_653697-MLU76808190387_062024-O.webp | https://drive.google.com/file/d/1UhHy0vBZg4ExlZ_5qIXaTWYaGFg9Aan1/view?usp=drive_link | 66518/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000142 | Trena de aço 0-5000mm | STARRETT | N/C | N/C | 1,0 mm | 66521/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,24 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,24 mm. | 0,20 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), método e instrumento, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição (Trimos), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/1300570/trena_5mts_mm_pol_starrett_kts34_5me_s_673_1_f196106680e35be521264f3c842b9645.png | https://drive.google.com/file/d/1P99kTGNUBFcdS-5tNvRhCv8mI2QZv-FN/view?usp=drive_link | 66521/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000167 | Trena de aço 0-5000mm | ROBUST | N/C | N/C | 1,0 mm | 66470/25 | 2025-09-03 | 12 | 2026-09-03 | 0,20 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,20 mm. | 0,20 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), método e instrumento, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição (Trimos), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_653697-MLU76808190387_062024-O.webp | https://drive.google.com/file/d/1m874XQGnogV0GDtkfL5Q5voA_k7WUngK/view?usp=drive_link | 66470/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000168 | Trena de aço 0-5000mm | TRAMONTINA | 43166/305 | N/C | 1,0 mm | 66469/25 | 2025-08-03 | 12 | 2026-08-03 | 0,18 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,18 mm. | 0,20 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), método e instrumento, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição (Trimos), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://m.media-amazon.com/images/I/41gWPZUjU2L._UF894,1000_QL80_.jpg | https://drive.google.com/file/d/101QIhAfWfjzjkDIjZRv-3RKrGwpFf8a4/view?usp=drive_link | 66469/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000139 | Trena de aço 0-5000x 1,0mm | STARRETT | N/C | N/C | 1,0 mm | 66520/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,13 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,13 mm. | 0,20 mm | APROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição (Trimos), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/1300570/trena_5mts_mm_pol_starrett_kts34_5me_s_673_1_f196106680e35be521264f3c842b9645.png | https://drive.google.com/file/d/1F9F2lC1Xtfp7I4SAaSgXqiAdWHcA8JQx/view?usp=drive_link | 66520/25
#VALUE! | MHF - Soluções Técnicas | JAG 000140 | Trena de aço 0-5000x 1,0mm | ROBUST | N/C | N/C | 1,0 mm | 66517/25 | 2025-09-04 | 12 | 2026-09-04 | 0,26 mm | Desvios medidos entre 0,00 e +0,26 mm. | 0,20 mm | REPROVADO | Combinação das incertezas dos padrões (blocos, máquina de medição), resolução, repetitividade e método, com k=2. | Bloco Padrão (Mitutoyo), Cert: D9659/23, Val: 09/2026; Máquina de medição (Trimos), Cert: 58680/24, Val: 06/2026 | https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_653697-MLU76808190387_062024-O.webp | https://drive.google.com/file/d/1FvEnxe8MbMy2No4sJZfsQ9FF4LQaJBWS/view?usp=drive_link | 66517/25
Formulas:
Data da Vencimento Calibração = EDATE([Data da Calibração],[Periodicidade (Meses)])